##### Zał. nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania:  „Zestaw do tandemowej spektrometrii mas”

Producent / Firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametr / Warunek wymagany | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. tandemowy spektrometr mas z dwoma kwadrupolowymi analizatorami masy i kwadrupolową komorą kolizyjną – kpl. 2 |
| 1. | Podać techniczne parametry urządzenia: wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, wagę, poziom emitowanych dźwięków itp. |  |
| 2. | Wyposażony w źródła jonów pracujące pod ciśnieniem atmosferycznym w trybie min.: ESI i APCI. |  |
| 3. | System wentylacji źródła jonów powinien w pełni zabezpieczać atmosferę laboratorium przed możliwością zanieczyszczenia substancjami lotnymi. |  |
| 4. | Możliwość optymalizacji geometrii źródła jonów w dwóch płaszczyznach, w celu uzyskania maksymalnej czułości. |  |
| 5. | Parametry źródła ESI: 1. Zakres przepływu min. 0,01 do 2,5 ml/min. bez stosowania splitu 2. wyposażone w funkcję możliwości zastosowania dodatkowego grzanego gazu suszącego pozwalającego na wydajną jonizację przy przepływach powyżej 1ml/min. 3. z funkcją regulacji temperatury gazu za pomocą oprogramowania 4. zakres regulacji min. 700 oC 5. z funkcją kontroli i sterowania przepływów gazów, napięcia w źródle jonów za pomocą oprogramowania sterującego spektrometrem 6. z funkcją procedury czyszczenia źródła niewymagającą wyłączenia spektrometru. |  |
| 6. | Parametry źródła APCI: 1. zakres przepływu min. 0,05 do 2,5 ml/min bez stosowania splitu 2. z funkcją ogrzewania gazu suszącego do temperatury przekraczającej 700 oC 3. z funkcją kontroli i sterowania przepływów gazów, napięcia w źródle jonów za pomocą oprogramowania sterującego spektrometrem 4.z funkcją procedury czyszczenia źródła niewymagającą wyłączenia spektrometru. |  |
| 7. | Wyposażenie spektrometru w średniociśnieniowy łącznik pomiędzy źródłem jonów i częścią spektrometru, w której panuje wysoka próżnia |  |
| 8. | Wyposażenie spektrometru w dodatkowy kwadrupol RF ogniskujący jony w części średniociśnieniowej |  |
| 10. | Spektrometr z zabezpieczeniem wnętrza specjalnym gazem osłonowym przed zabrudzeniem |  |
| 11. | Analizatory mas: - zakres pracy od min.: 10 do 2000 m/z (masa/ładunek) - szybkość skanowania min.: 10000 amu/s (jednostka masy atomowej/sek) -zapewniający wysoką stabilność kalibracji- min.: 0,1 amu w ciągu 8 godzin pracy |  |
| 12. | Zapewniający możliwość wykonywania z równoczesną rejestracją w trakcje jednego przebiegu analitycznego, widm zarówno w jonach dodatnich, jak i ujemnych |  |
| 13. | Możliwość skanowania przy użyciu pierwszego lub drugiego kwadrupola |  |
| 14. | Zapewniający obserwację: -wybranych jonów -wybranych reakcji fragmentacji - badanie produktów reakcji fragmentacji -jonów macierzystych z których powstają określone fragmenty -reakcji fragmentacji w wyniku których powstają cząstki obojętne |  |
| 15. | Wyposażony w wysokociśnieniową komorę zdarzeń z gradientem pola elektrostatycznego zapewniającym szybkie usuwanie powstałych jonów z komory zdarzeń oraz zapewniającą maksymalną wydajność transmisji jonów bez możliwości powstawania fałszywych sygnałów. |  |
| 16. | Wyposażony w komorę, w której gazem kolizyjnym jest azot. |  |
| 17 | Do komory zderzeń może wykorzystywany być azot wytwarzany przez generator gazów. |  |
| 18. | Wyposażony w komorę pozwalającą na stosowanie czasów obserwacji reakcji krótszych niż 5 ms bez znaczącej straty czułości. |  |
| 19. | Możliwość wykonywania eksperymentów MS/MS bez gazu w komorze zderzeń. |  |
| 20. | Z kontrolą energii zdarzeń i ciśnienia w komorze przy pomocy komputera. |  |
| 22. | Z systemem próżniowym wyposażonym w pompy turbo molekularne o dużej trwałości chłodzone powietrzem. |  |
| 23. | System detekcji wyposażony w powielacz elektronowy charakteryzujący się dużą trwałością i umożliwiający szybkie (50 ms) przełączanie się na tryb pracy w jonach dodatnich i ujemnych. Zakres dynamiczny detektora co najmniej pięć rzędów wielkości. |  |
| 24. | Spektrometr zapewniający stosunek sygnału do szumu S/N dla nastrzyku 1 pg rezerpiny w trybie obserwowania wybranych reakcji fragmentyzacji dla pary jonów 605/195 jest lepszy niż 5000:1 |  |
| 25. | Zapewniający możliwość obserwowania min. 200 reakcji (MRM) w trakcie skanu trwającego 1 sekundę. |  |
| 26. | Oprogramowanie spektrometru powinno umożliwiać analizę ilościową oraz jakościową otrzymywanych wyników |  |
| 27. | System powinien być sterowany, diagnozowany i kontrolowany za pomocą komputera klasy PC z oprogramowaniem opartym na systemie Windows 7 lub systemie równoważnym. |  |
| 28. | Akwizycja i przetwarzanie danych powinno być wykonywane przy użyciu tego samego oprogramowania. |  |
| 29. | System musi zapewnić możliwość sterowania i oceniania wyników pomiarów za pomocą stosowanych obecnie w Pracowni Spektrometrii Mas IMiD programów „Analyst” oraz „Analizator Widm Spektromterii Mas". Program sterujący musi odczytywać pliki o rozszerzeniu .wiff. |  |
| 29 | Oprogramowanie sterujące spektrometru musi kontrolować znajdujący się zestaw HPLC do analizy wstrzykowej, składający się z pompy izokratycznej Shimadzu LC20 i Autosamplera CTC PAL xt. Kontrola parametrów autosamplera musi być możliwa z poziomu oprogramowania. |  |
| 30. | Spektrometr musi być wyposażony w wbudowany dwupozycyjny, co najmniej 6 portowy zawór przełączający oraz w pompkę strzykawkową. |  |
| 31. | Oba urządzenie muszą być obsługiwane przez program sterujący spektrometrem mas. |  |
| 32. | Instalacja zasilania azotem spektrometrów od wytwornicy do aparatów oraz do stanowiska suszenia prób pod wyciągiem |  |
| 2. stoły z generatorami azotu – szt. 2 |
| 1. | Podać techniczne parametry urządzenia: wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, wagę itp. |  |
| 2. | Bez kompresorowy generator azotu umożliwiający wytworzenie do 70 l/min gazu. |  |
| 3. sprężarka bezolejowa – szt. 1 |
| 1. | Podać techniczne parametry urządzenia: wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, wagę, poziom emitowanych dźwięków itp. |  |
| 2. | Moc > 5,0 kW |  |
| 3. | Ciśnienie 10 bar |  |
| 4. | Zasilanie 400V/3/50Hz |  |
| 5. | Zbiornik retencyjny min. 50 l |  |
| 4. generatory azotu naścienne do suszenia prób – szt. 2 |
| 1. | Ciśnienie powietrza (wlotowe) 8-10 bar |  |
| 2. | Współczynnik przepływu 120-150 NL/min |  |
| 3. | Maksymalne ciśnienie azotu (wylot) 5 bar |  |
| 4. | Maksymalny współczynnik przepływu azotu (wylot) 70 NL/min |  |
| 5. | Czystość azotu – min 95% dla 30NL/min |  |
| 6. | Temperatura pracy 5-30 ºC |  |

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowanie urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Wykonawca winien przewidzieć, że użytkownik będzie stosował typowe, znormalizowane materiały eksploatacyjne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy