##### Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:

Zestaw endoskopowy do obrazowania ICG – 1 zestaw.

Producent / Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji: 2016 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L. p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik kamery endoskopowej FULL HD z funkcją obrazowania ICG w zakresie NIR - 1 zestaw |  |  |
|  | Praca w standardzie wysokiej rozdzielczości FULL HD 1080p lub wyższej | TAK |  |
|  | Wyposażony w funkcję obrazowania fluorescencyjnego w zakresie NIR z wykorzystaniem zielenie indocyjaninowej (ICG) podczas laparoskopii | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania do obrazowania fluorescencyjnego (ICG) podczas operacji otwartych z wykorzystaniem optyki exoskopowej | TAK |  |
|  | Wyposażony w funkcję obrazowania z selektywnym blokowaniem koloru czerwonego | TAK |  |
|  | Wyposażony w wyjścia wideo wysokiej rozdzielczości FULL HD 16:9, min.: - 2 x DVI-D - 1080p - 1 x 3G-SDI - 1080p | TAK |  |
|  | Wyposażony w min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie m.in.: pamięci typu Pen Drive, zewnętrznej klawiatury, myszki | TAK Ilość gniazd USB: 3 gniazda - 0 pkt > 3 gniazda - 10 pkt. |  |
|  | Wyposażony w gniazdo komunikacyjne do bezpośredniego podłączenia oferowanego insuflatora umożliwiające ustawianie przepływu i ciśnienia CO2 oraz start / stop insuflacji bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez intuicyjne menu ikonkowe wyświetlane z wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu monitora operacyjnego w minimalnym stopniu zasłaniające obraz wyświetlany na monitorze | TAK |  |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania menu sterownika kamery przez użytkownika | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi konfiguracjami menu oraz z ustawieniami startowymi sterownika kamery - min. 15 profili | TAK Ilość profili: = 15 profili - 0 pkt. > 15 profili - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta min.: imię, nazwisko, data urodzenia w celu wyświetlania informacji na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji, możliwość wprowadzenia danych dla min. 35 pacjentów | TAK > 35 pacjentów - 10 pkt. = 35 pacjentów - 0 pkt. |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów wideo w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do gniazda USB sterownika kamery | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego w zakresie widzialnego spektrum kolorów w celu wzmocnienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynieni. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z blokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia insuflacji oraz przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch głowic kamer w celu wykonywania operacji laparoskopowo – histeroskopowych | TAK |  |
|  | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia sztywnego wideolaparoskopu 3D | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | W zestawie: - zmywalna klawiatura silikonowa USB, stopień ochrony - IP68 lub wyższy - 1 szt. - pamięć PenDrive o pojemności 32 GB - 1 szt. | TAK |  |
| 2. | Głowica kamery endoskopowej z funkcją obrazowania ICG w zakresie NIR - 1 zestaw |  |  |
|  | Głowica kamery pracująca w systemie Full HD, 16:9 wyposażona w 3 x CCD lub 3 x CMOS kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
|  | Zakres obrazowania umożliwiający rejestrację efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR | TAK |  |
|  | Obiektyw głowicy kamery zintegrowany na stałe w głowicy, wyposażony w powiększenie optyczne (zoom optyczny) min. 2x | TAK |  |
|  | Funkcja Parfocal zoom | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | Min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery w tym min. 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji dla jednego przycisku (uruchamianie poprzez długie i krótkie wciśniecie przycisku) | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w: ETO, STERRAD | TAK |  |
| 3. | Monitor LCD FULL HD 26" – 2 monitory |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26” | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 Full HD | TAK |  |
|  | Wejścia wideo min.: 1 x DVI-D, 1 x 3G- SDI | TAK |  |
|  | Wyjścia wideo min.: 1 x DVI-D | TAK |  |
|  | Wyjście wideo: 3G- SDI | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
| 4. | Źródło światła - 1 zestaw |  |  |
|  | Źródło światła z trybem światła do obrazowania fluorescencyjnego z wykorzystaniem zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR | TAK |  |
|  | Lampa ksenonowa o mocy 300 W | TAK |  |
|  | Tryby pracy: standardowy - emisja standardowego światła białego ICG - emisja światła o długości fali wzbudzającej fluorescencję zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |
|  | Zmiana trybu pracy (standardowy / ICG) przy pomocy przycisku na panelu źródła światła i przełącznika nożnego | TAK |  |
|  | Wyświetlacze informujące aktualnym natężeniu światła w postaci graficznej oraz numerycznej | TAK |  |
|  | W zestawie: - przełącznik nożny - 1 szt. - Światłowód o śr. 4,8 mm i długości 250 cm - 4 szt. - Światłowód o śr. 4,8 mm i długości 300 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 5. | Insuflator CO2 - 1 zestaw |  |  |
|  | Zakres ustawień prędkość przepływu CO2 min. 0 – 30 l/min | TAK |  |
|  | Zakres ustawień ciśnienia CO2 min. 0 – 30 mmHg | TAK |  |
|  | Insuflator wyposażony w gniazdo komunikacyjne do bezpośredniego podłączenia oferowanego sterownika kamery, umożliwiające ustawianie przepływu i ciśnienia CO2 oraz start / stop insuflacji bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność niewymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego przepływu i ciśnienia insuflacji CO2na panelu przednim insuflatora i na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ustawionego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora i na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Wyświetlacz zużycia CO2 w litrach | TAK |  |
|  | Wyświetlacz dostępności CO2 w butli | TAK |  |
|  | Funkcja podgrzewania CO2 | TAK |  |
|  | Funkcja sterowania oddymianiem zintegrowana w insuflatorze lub realizowana przez oddzielne urządzenie sterujące z wykorzystaniem oddzielnego drenu ssącego podłączonego do ssaka będącego na wyposażeniu szpitala lub systemu próżniowego. Wymagana kompatybilność z generatorami ERBE VIO. | TAK |  |
|  | Zintegrowany z urządzeniem chwyt na awaryjną butlę CO2 | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | W zestawie: - filtry CO2 - 10 szt. - silikonowy dren do insuflacyjny, sterylizowalny - 4 szt. - dren do oddymiania - 3 szt. - wysokociśnieniowy przewód doprowadzający CO2 o długość min. 100 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 6. | Pompa ssąco - płucząca - 1 zestaw |  |  |
|  | Maksymalne ciśnienie odsysania min. 0,7 - 0,8 bar | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie płukania min. 400 mmHg | TAK |  |
|  | Wydajność odsysania min. 3,5 l/min | TAK |  |
|  | Wydajność płukania min. 3,5 l/min | TAK |  |
|  | Pompa wyposażone w boczne uchwyty słoja ssącego i butelki z płynem płuczącym | TAK |  |
|  | W zestawie: - słój do odsysania o pojemności min. 1,5 litrów z pokrywą, nadająca się do sterylizacji - 1 szt. - zestaw drenu silikonowego do odsysania, nadający się do sterylizacji - 1 szt. - zestaw drenu silikonowego do płukania nadający się do sterylizacji - 1 szt. - kaniula do butelek, sterylizowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 7. | Optyki |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa sztywna z funkcją śródoperacyjnej zmiany kierunku osi obrazowania w zakresie kąta od 0° do 120°, pokrętło zmiany kierunku osi obrazowania umieszczone pomiędzy przyłączem światłowodu i okularem optyki, śr. 10 mm, dł. 310 - 320 mm, system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 300 -310 mm, autoklawowalna - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, silikonowe uchwyty stabilizujące optykę, dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego - 3 szt. | TAK |  |
| 8. | Manipulator maciczny - 1 szt. |  |  |
|  | Manipulator maciczny umożliwiający zastosowanie podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję chromopertubacji | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | Rozbieralny złożony z: - rękojeści, - tubusu, - wymiennych kopułek szyjki macicy, - wymiennych wkładów spiralnych, - wymiennych końcówek roboczych oraz pozostałych elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie manipulatora | TAK |  |
|  | Mechanizm manipulatora zapewniający poprzez obrót rękojeści kontrolowane wyginanie części dystalnej manipulatora razem z kopułką szyjki macicy w zakresie min. 95° w kierunku brzusznym i min. 30° w kierunku grzbietowym, z funkcją trwałego zablokowania w ustalonym wygięciu końcówki | TAK |  |
|  | Wymienne kopułki szyjki macicy dopasowujące manipulator do rozmiaru części pochwowej szyjki macicy, przesuwane wzdłuż tubusu, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy podczas TLH. Rozmiary kopułek szyjki macicy: - średnica w zakresie 37 - 41 mm / długość 30 mm - 1 szt. - średnica w zakresie 42 - 46 mm / długość 30 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora. Rozmiary wkładów spiralnych: - średnica 14 - 15 mm - 1 szt. - średnica 20 - 21 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymienne końcówki robocze manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości. Rozmiary końcówek roboczych: - średnica 6 mm / długość 55 - 60 mm - 1 szt. - średnica 6 mm / długość 40 - 50 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy manipulatora autoklawowalne | TAK |  |
|  | Tubus manipulatora wyposażony w przyłącza LUER-Lock do podłączenia drenów płuczących w trakcie mycia w myjni | TAK |  |
| 9. | Zestaw do wizualizacji pola operacyjnego podczas operacji otwartych |  |  |
|  | Optyka do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, wyposażona w 2 iluminatory soczewkowe w części dystalnej optyki, z okularem do kamery endoskopowej; autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki i światłowodu, silikonowe uchwyty stabilizujące optykę, dedykowane uchwyty na adaptery przyłączy światłowodowych optyki, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 352 x 125 x 54 mm (±10 mm) - 1 szt. | TAK |  |
|  | Światłowód o śr. 4,8 mm i długości 250 - 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Przegubowe ramię trzymające optykę, autoklawowalne - 1 zestaw |  |  |
|  | Ramię przegubowe o kształcie litery L, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu optyki - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe o kształcie litery U, mocowane do szyny sprzętowej poprzez element mocujący, wyposażone w centralne pokrętło blokujące przeguby ramienia, wyposażone w łącznik obrotowy do zamocowania uchwytu optyki - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dodatkowy element przedłużający do ramienia przegubowego umożliwiający zwiększenie zakresu wysokości zamocowania ramienia przegubowego nad polem operacyjnym - 1szt. | TAK |  |
|  | Element mocujący ramię do szyny sprzętowej wyposażony w zacisk umożliwiający zamocowanie ramienia przegubowego pod różnym kątem - 1 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt optyki z niezależnie blokowanym przegubem kulowym, wyposażony w łącznik do szybkiego zamocowania do ramienia przegubowego, blokowanie przegubu uchwytu niezależne od blokowania ramienia, realizowane poprzez dedykowane pokrętło na uchwycie - 1 szt. | TAK |  |
|  | Cylinder obejmujący tubus optyki, otwierany, umożliwiający zamocowanie optyki w uchwycie za tubus, zapewniający możliwość ruch osiowego i rotację optyki - 1 szt. | TAK |  |
| 11. | Narzędzia laparoskopowe, wielorazowe |  |  |
|  | Kleszcze chwytające typu DeBakey, bransze atraumatyczne, proste, jedna ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką z możliwością otwarcia na stałe i pracy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wkład roboczy zamienny kleszczy, bransze okienkowe, atraumatyczne ząbkowane, 2 ruchome; śr. 5mm, dł. robocza 36cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Tubus zamienny, metalowy izolowany z przyłączem LUER-lock do przepłukiwania, śr. 5mm, dł. 36cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Uchwyt zamienny, metalowy z zapinką, bez przyłącza do koagulacji - 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe z branszami typu "papuzi dziób", śr. 5 mm, dł. 330 - 360 mm, rękojeść prosta z zapinką - 1 szt. | TAK |  |
|  | Klipsownica, śr. 10 mm, dł. 36 cm do zastosowania z klipsami tytanowymi rozmiar średni – 1 szt. | TAK |  |
|  | Klipsy tytanowe – 250 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe typu KOH bransze zakrzywione w lewo, rękojeść prosta, z zapinką z możliwością wyłączenia na stałe, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe typu KOH bransze zakrzywione w prawo, rękojeść prosta, z zapinką z możliwością wyłączenia na stałe, śr. 5 mm, dł. 33 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki zakrzywione, oba ostrza ruchome, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Wkład zamienny nożyczek ze zintegrowanym tubusem, śr. 5 mm dł. rob. 36 cm, jednorazowy pakowane pojedynczo sterylne – 10 szt. | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny do instrumentów laparoskopowych dł. 300 cm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Korkociąg do usuwania mięśniaków, końcówka gwintowana, śr. 5 mm – 1 szt. | TAK |  |

UWAGA:  Parametry, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Spełnienie posiadania przez zestaw parametrów granicznych musi zostać potwierdzone załączonym do specyfikacji oryginalnym fragmentem instrukcji obsługi i/ lub oryginalnej specyfikacji technicznej zestawu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy