##### Część nr 1     	                                                            	                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania dostawa: „Wyposażenia bloku operacyjnego ginekologiczno-położniczego”

Część nr 1 – STOŁY OPERACYJNE

I STÓŁ OPERACYJNY DO SALI CIĘĆ CESARSKICH

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektro mechanicznym lub elektrohydraulicznym na kolumnie teleskopowej. |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne. |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C, zintegrowana kieszeń na kasety rtg |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: segment głowy segment siedziska, segment pleców segment nożny dwuczęściowy |  |
|  | Materace segmentów blatu: o grubości min. 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki z ”pamięcią” kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące |  |
|  | Wymiary stołu: min. długość 2130 [mm], min. szerokość leża 540 [mm] |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm i piąte koło kierunkowe |  |
|  | Centralny hamulec na wszystkie 4 koła oraz aktywacja piątego koła kierunkowego przy pomocy pedału nożnego |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji w centralnym położeniu blatu względem kolumny > 250 kg |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego: góra/dół, przechyły boczne, pozycja anty- i Trendelenburga, pozycja "flex" i "reflex", sekcja pleców, pozycja „0” |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -50°/+75° realizowana elektro-hvdraulicznie |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) w zakresie min. 70 do 105 cm |  |
|  | Zakres regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+20° |  |
|  | Zakres regulacji segmentu nóg w zakresie odchylenia na boki min. 55° |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie do 30° (±2°) |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji i anty-Trendelenburga do 30° (±2°) |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie 20° w każdą stronę (±2°) |  |
|  | Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych o różnych kształtach i wymiarach po dowolnej stronie stołu |  |
|  | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu.(mechanizmy szybkomocujące bez pokręteł i dźwigni) |  |
|  | Możliwości awaryjnej regulacji wysokości stołu, przechyłów bocznych blatu, pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga oraz sekcji pleców w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z możliwością preselekcji funkcji przy pomocy dźwigni umieszczonej w podstawie stołu |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Zewnętrzna ładowarka akumulatorów |  |
|  | Stół wyposażony w min. 1 kpl. akumulatorów |  |
|  | Wyposażenie stołu: Anestezjologiczna podpórka ręki, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni - 2 szt. . |  |

II STÓŁ OPERACYJNY MOBILNY DO ZABIEGÓW GINEKOLOGICZNYCH

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
|  | Ginekologiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym na kolumnie teleskopowej z przesuwem wzdłużnym |  |
|  | Pozycje realizowane za pomocą napędu elektrohydraulicznego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - sekcja pleców - sekcja nóg - przesuw wzdłużny |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej, pokrywa podstawy stołu wykonana ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego z górnymi powierzchniami wyłożonymi blachą ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG umożliwiający dokonanie prześwietleń aparatem RTG z ramieniem C |  |
|  | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: segment głowowy, segment piersiowy, segment lędźwiowy z wycięciem ginekologicznym, segment nożny dwuczęściowy |  |
|  | Materace segmentów blatu: o grubości min. 60 mm, antystatyczne, bezszwowe, z przeciwodleżynowej pianki z ”pamięcią” kształtu, odejmowane, odporne na środki dezynfekujące |  |
|  | Całkowite wymiary stołu: długość 2000 mm, +/- 50 mm, szerokość 600 mm, +/- 10 mm |  |
|  | Minimalna szerokość leża 550 mm |  |
|  | Cztery podwójne koła o średnicy min. 125 mm i piąte koło kierunkowe |  |
|  | Centralny hamulec na wszystkie 4 koła oraz aktywacja piątego koła kierunkowego przy pomocy nożnego pedału umieszczonego po obu stronach stołu |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji z możliwością zmiany położenia blatu względem kolumny min. 350 kg |  |
|  | Dopuszczalne całkowite obciążenie stołu (blat stołu w pozycji centralnej) – min. 450 kg |  |
|  | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: - góra/dół, - przechyły boczne, - pozycja anty- i Trendelenburga, - pozycja "flex" i "reflex", - sekcja pleców, - sekcja nóg, - pozycja „0” - przesuw wzdłużny, - pozycja odwrócona. |  |
|  | Sekcja głowy regulowana ręcznie w dwóch płaszczyznach: regulacja segmentu podgłówka wspomagana sprężyną gazową min. -45°/+25°, możliwość zmiany kąta nachylenia materaca do 25° z automatyczna blokadą. |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40°/+70° realizowana elektro-hvdraulicznie |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji wysokości blatu (bez materaca) min. 68 do 118 cm |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentu nóg w zakresie min. -90°/+70° |  |
|  | Zakres ręcznej regulacji segmentu nóg (wspomaganej sprężyną gazową) w zakresie min. -90° i odchylenie na boki min.70°) |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji Trendelenburga w min. 30° |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji pozycji anty-Trendelenburga min. 30° |  |
|  | Zakres elektrohydraulicznej regulacji przechyłów bocznych blatu min. 20° w każdą stronę |  |
|  | Elektrohydrauliczny przesuw wzdłużny min. 30 cm |  |
|  | Możliwość instalacji elementów plecowych i nożnych po obu stronach stołu |  |
|  | Możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu (mechanizmy szybkomocujące bez pokręteł i dźwigni) |  |
|  | Możliwość sterowania awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego, odłączanego modułu obsługi awaryjnej umieszczonego na kolumnie stołu od strony głowy pacjenta |  |
|  | Możliwości awaryjnej regulacji wszystkich ruchów blatu (przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców, sekcji nóg, wysokości blatu oraz przesuwu wzdłużnego) w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wskazaniem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu |  |
|  | Zabezpieczenie przed kolizją elementów stołu realizowane poprzez natychmiastowe wstrzymanie ruchu elementu blatu powodującego kolizję wraz z komunikatem na pilocie o możliwości wystąpieniu kolizji |  |
|  | Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody. |  |
|  | Złącze komputerowe wbudowane w kolumnę stołu umożliwiające szybką diagnostykę serwisową |  |
|  | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie |  |
|  | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów blatu dokonywanych z pilota |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie |  |
|  | Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony |  |
|  | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu |  |
|  | Stół wyposażony w 2 kpl. akumulatorów, przełączanych automatycznie w przypadku rozładowania lub uszkodzenia wraz z możliwością awaryjnej pracy z zasilania sieciowego. |  |
|  | Wyposażenie stołu: Regulowana ramka ekranu anestezjologicznego z rozkładanym przedłużeniem po obu stronach o ok.30 cm z uniwersalnym zaciskiem do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 kpl. Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na szynie bocznej stołu – 1 szt. Osłona ramienia pacjenta umieszczana z boku stołu operacyjnego jako ochrona pozycjonowania ramienia pacjenta, która jest wsuwana pod materac stołu i blokowana ciężarem pacjenta. Wymiary: 40x23x21cm – 1 szt. Żelowy pierścień pod głowę dla dorosłych – 2 szt. Podpórki nożne para z możliwością regulacji wysokości z regulacją obrotu od strony stopy ze wspomaganiem siłowników gazowych, z wsparciem z tworzywa sztucznego i żelowym wypełnieniem dla stopy, regulowany we wszystkich kierunkach. W zestawie z zaciskami mocującymi. Adapter ginekologiczny jako przedłużenie sekcji siedziska o ok. 28 cm dla zabiegów ginekologicznych i urologicznych, przezierny dla promieni RTG, z szynami bocznymi i wycięciem ginekologicznym. Taca do odkładania narzędzi mocowana do adaptera ginekologicznego wykonana ze stali nierdzewnej, możliwość wysuwania i obracania, wyjmowana w celu czyszczenia, bez odpływu. Wymiary ok.: 30x25x40cm Dodatkowe wyposażenie przenośne pomiędzy obydwoma stołami: Zestaw segmentów poszerzających blat stołu po obu stronach, długość 50 cm – 2 szt. i 30 cm – 2 szt., mocowanie do szyn bocznych. Segmenty wyposażone w szyny. Przystawki o zmniejszonym ciężarze podtrzymujące nogi – para – mocowane do sekcji siedziska zamiast sekcji nóg, długość 875 mm Żelowy pierścień pod głowę pediatryczny – 1 szt. |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy