##### Część nr 1	                                                            	                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Urządzeń medycznych”

Część nr 1 - Diatermia chirurgiczna wraz z zestawem do koagulacji z funkcją do zamykania naczyń

I ZESTAW DO KOAGULACJI Z FUNKCJĄ DO ZAMYKANIA NACZYŃ

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat elektrochirurgiczny – 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Aparat mono i bipolarny wyposażony w funkcję zamykania naczyń o średnicy do 7 [mm] z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek. | Tak |  |  |
|  | Możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych (diatermia, przystawka argonowa, odsysacz dymu z pola operacyjnego) w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej. | Tak |  |  |
|  | Współpraca aparatu z systemem zarządzania salą operacyjną np. OR1 | Tak, Zamawiający prosi o podanie kompatybilnych SZBO |  |  |
|  | Możliwość podłączenia odsysacza dymu z pola operacyjnego również w zabiegach laparoskopowych. | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Min. 3 rodzaje prądów koagulacji w osłonie argonu w tym prąd ENDO. | Tak |  |  |
|  | Regulacja przepływu argonu w zakresie min. 0,1 do 10 l/min. | Tak |  |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 80 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza. | Tak |  |  |
|  | Aparat umożliwiający współpracę z zintegrowanym systemem sali operacyjnej. | Tak |  |  |
|  | Wielokolorowy wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji między aparatem a użytkownikiem | Tak |  |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak |  |  |
|  | Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej z graficznym lub cyfrowym wskaźnikiem stopnia przylegania elektrody | Tak |  | Wskaźnik graficzny – 5 pkt Wskaźnik cyfrowy – 0 pkt |
|  | Wykrywanie nieprawidłowej pracy, sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z wyświetlaniem komunikatów zapisanych w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Minimalna liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – 2 [szt.], - bipolarne – 2 [szt.], - elektrody neutralnej – 1 [szt.]. | Tak |  |  |
|  | Aparat umożliwia bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym oraz trzypinowym | Tak |  |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego. | Tak |  |  |
|  | Max. moc znamionowa cięcia monopolarnego min 320 W | Tak |  | 320 W – 0 pkt > 320W – 5 pkt |
|  | Minimum 5 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym: papilektomia i polypektomia. | Tak, podać |  |  |
|  | Aktywacja funkcji cięcia monopolarnego przez włącznik nożny i przycisk na uchwycie. | Tak |  |  |
|  | Max. moc znamionowa koagulacji monopolarnej min. 200 W | Tak |  | 200 W– 0 pkt > 200W – 5 pkt |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym natryskowa. | Tak |  |  |
|  | Aktywacja funkcji koagulacji monopolarnej przez włącznik nożny i /lub przycisk na uchwycie. | Tak |  |  |
|  | Możliwość równoległej koagulacji przez dwóch operatorów. | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Max. moc znamionowa cięcia bipolarnego min. 100 W | Tak |  | 100 W – 0 pkt > 100W – 5 pkt. |
|  | Max. moc znamionowa koagulacji bipolarnej min. 100 W | Tak |  | 100 W – 0 pkt > 100W – 5 pkt. |
|  | Możliwość aktywacji pęset bipolarnych w trybie mikro z regulacją mocy koagulacji w zakresie min. 0,1[W] – 50 [W] | Tak |  |  |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej przez włącznik nożny i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start. | Tak |  |  |
|  | Możliwość regulacji czasu zwłoki początku koagulacji funkcji auto-start. | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop). | Tak |  |  |
|  | Moduł do preparowania i zamykania dużych naczyń do 7 [mm]. Praca odbywa się w cyklu automatycznym, tzn. aparat dozuje prąd w zależności od tkanki i użytego narzędzia, zakończenie procesu sygnalizuje dźwiękowo i wyłącza prąd. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się możliwości ręcznego ustawiania parametru mocy w tym programie | Tak/Opisać |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie narzędzi do zamykania naczyń, z jednoczesnym automatycznym ustawieniem parametrów pracy. | Tak |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Przystawka argonowa sterowana z diatermii – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda do konizacji, dł. trzonka 11,5 cm, śr. 2,6 cm., mały kąt – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda do konizacji, dł. trzonka 11,5 cm, śr. 3,4 cm., średni kąt – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda do konizacji, dł. trzonka 11,5 cm, śr. 4,2 cm., duży kąt – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł. 7 cm wejście 4mm./4mm – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Przedłużka do elektrod monopolarnych dł. 12 cm wejście 4mm./4mm – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel do instrumentów monopolarnych dł. 4m do instrumentów ERBE VIO – 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel do penset bipolarnych dł.4 m – 9 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel do instrumentów bipolarnych wtyczka 2 bolcowa dł. 4 m – 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Nożyczki bipolarne, smukłe dł. 23 cm wraz z metalowym zabezpieczeniem podczas sterylizacji – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Nożyczki bipolarne, smukłe dł. 28 cm wraz z metalowym zabezpieczeniem podczas sterylizacji – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Pęseta bipolarna nieprzywierająca, izolowana, zagięta 45 stopni, końce tępe 1,0 mm, dł.23 cm – 8 szt. | Tak |  |  |
|  | Bipolarny klem do zamykania naczyń dł. 18 cm, wielokrotnego użytku z funkcją rozpoznawania narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu W przypadku zaoferowania instrumentów wymagających stosowania jednorazowych nakładanych elektrod wymaga się dostarczenie 50 elektrod razem z instrumentem. W przypadku instrumentu wielorazowego użytku wymaga się dostarczenie takiej ilości aby było możliwe wykonanie 50 zabiegów. W przypadku instrumentów jednorazowych wymaga się dostarczenia 50 instrumentów. – 1 szt. | Tak /Opisać |  |  |
|  | Bipolarne klemy do zamykania naczyń dł. 23 cm, wielokrotnego użytku z funkcją rozpoznawania narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu W przypadku zaoferowania instrumentów wymagających stosowania jednorazowych nakładanych elektrod wymaga się dostarczenie 50 elektrod razem z instrumentem. W przypadku instrumentu wielorazowego użytku wymaga się dostarczenie takiej ilości aby było możliwe wykonanie 50 zabiegów. W przypadku instrumentów jednorazowych wymaga się dostarczenia 50 instrumentów – 2 szt. | Tak /Opisać |  |  |
|  | Bipolarny klem do zamykania naczyń dł. 28cm, wielokrotnego użytku z funkcją rozpoznawania narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu W przypadku zaoferowania instrumentów wymagających stosowania jednorazowych nakładanych elektrod wymaga się dostarczenie 50 elektrod razem z instrumentem. W przypadku instrumentu wielorazowego użytku wymaga się dostarczenie takiej ilości aby było możliwe wykonanie 50 zabiegów. W przypadku instrumentów jednorazowych wymaga się dostarczenia 50 instrumentów – 1 szt. | Tak /Opisać |  |  |
|  | Bipolarny klem do zamykania naczyń wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu, - (min 50 sterylizacji), - Możliwość aktywacji prądu przyciskiem umieszczonym na rączce i włącznikiem nożnym . - bez elementów jednorazowych (za wyjątkiem nożyka), z jednoczesnym mechanicznym cięciem, prowadnica śr. 10 mm, dł. 20 +/-2 [cm] – 1 szt. lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.] | Tak/ Opisać |  |  |
|  | Jednorazowe, wymienne ostrze do klemu do zamykania naczyń o śr. 10 mm z poz. 16 – 18 szt. | Tak |  |  |
|  | - Bipolarny klem do zamykania naczyń wielokrotnego użytku z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu; (min 50 sterylizacji), - Możliwość aktywacji prądu przyciskiem umieszczonym na rączce i włącznikiem nożnym . - bez elementów jednorazowych (za wyjątkiem nożyka), z jednoczesnym mechanicznym cięciem, prowadnica śr. 5 mm, dł. 37 +/-2 [cm] – 1 szt. lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.] | Tak/ Opisać |  |  |
|  | Jednorazowe, wymienne ostrze do klemu do zamykania naczyń o śr. 5 mm z poz. 18 – 18 szt. | Tak |  |  |
|  | Wielorazowy instrument do zamykania naczyń (za wyjątkiem nożyka) z jednoczesnym mechanicznym cięciem: - z rozpoznawaniem narzędzi, - z automatycznym doborem właściwego programu do zamykania naczyń; - długość 190 +/- 10[mm], - na min. 50 zabiegów, - aktywacja po zetknięciu się ramion narzędzia lub z przycisku w rączce i włącznikiem nożnym; - końcówka robocza zagięta o długości min. 17 mm – 1 komplet lub tożsame jednorazowe w liczbie 50 [szt.] | Tak/ Opisać |  |  |
|  | Jednorazowe, wymienne ostrze do klemu o dł. 180 mm do zamykania naczyń z poz. 20 – 20 szt. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt monopolarny do argonu z przyciskami z kablem o dł. 4-5m, do sterylizacji w temp. 134°. – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda argonowa, śr. 5 mm, dł. części roboczej 25 mm | Tak |  |  |
|  | Elektroda argonowa, śr. 5 mm, dł. części roboczej 100 mm | Tak |  |  |
|  | Reduktor ciśnienia z manometrem do instalacji na butli z wężem, zgodny z normą DIN 477 Nr 6. – 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt mocujący na butlę z argonem na kolumnie chirurgicznej wraz z dwiema butlami argonowymi o poj. 5 l | Tak |  |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, kabel dł. 5 m szczelność klasy AP & IPX8, przyciski włącznika oddzielone od siebie wolną przestrzenią. Uchwyt umożliwiający przenoszenie włącznika stopą – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Włącznik nożny pojedynczy, kabel dł. 5 m szczelność klasy AP & IPX8. – 2 szt. | Tak |  |  |
|  | Kabel elektrody neutralnej, dł. 4 m – 1 szt., wersja ERBE – 4 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda neutralna dzielona j. użytku dla dorosłych i dla dzieci – 200 szt. | Tak |  |  |
|  | Wkład do instrumentu laparoskopowego bipolarnego, kleszczyki okienkowe dł. 340 mm do wkładu o średnicy 5 mm – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Wkład do instrumentu laparoskopowego bipolarnego, kleszczyki typu Maryland dł. 340 mm i średnicy 5 mm – 3 szt. | Tak |  |  |
|  | Rękojeść instrumentu laparoskopowego z trzonem, do wkładu o średnicy śr. 5 mm, dł. 340 mm – 8 szt. | Tak |  |  |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji oraz wymagania inne |  |  |  |  |
|  | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; W tym: - Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, - Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, - Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | Tak |  |  |

II DIATERMIA CHIRURGICZNA DO SALI CIĘĆ

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diatermia chirurgiczna mono i bipolarna – szt.1 | Tak |  |  |
|  | Odporność urządzenia na impuls defibrylacji | Tak. |  |  |
|  | Układ monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej | Tak. |  |  |
|  | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – min. 1 szt. - bipolarne – 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. Aparat powinien umożliwiać podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym oraz trzypinowym. | Tak. Podać |  |  |
|  | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego. | Tak. |  |  |
|  | Płynna progresywna regulacja mocy wyjściowej dla wszystkich prądów. | Tak. |  |  |
|  | Minimum trzy indywidualne wyświetlacze cyfrowe do wizualizacji nastawionej mocy oddzielnie dla trybu bipolarnego, cięcia monopolarnego i koagulacji monopolarnej. | Tak. |  |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku wodnym. | Tak. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy generatora o przystawkę argonową. | Tak. |  |  |
|  | Maksymalna moc znamionowa cięcia monopolarnego przynajmniej dla jednego prądu: min. 330 W | Tak. Podać |  | 330 W – 0 pkt > 330W – 5 pkt. |
|  | Minimum 4 rodzajów cięcia monopolarnego, w tym prąd endo. | Tak. Podać |  |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej: włącznik podwójny i /lub przycisk na uchwycie. | Tak. Podać |  |  |
|  | Minimalna moc znamionowa koagulacji monopolarnej przynajmniej dla jednego prądu: min. 230 W. | Tak. Podać |  | 230 W – 0 pkt > 230W – 5 pkt. |
|  | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym natryskowa i koagulacja z preparacją (cięciem) | Tak. Podać |  |  |
|  | Aktywacja funkcji monopolarnej i bipolarnej: włącznik podwójny i /lub przycisk na uchwycie | Tak. Podać |  |  |
|  | Minimalna moc znamionowa koagulacji bipolarnej min. 100 W. | Tak. Podać |  | 100 W – 0 pkt > 100W – 5 pkt. |
|  | Aktywacja funkcji bipolarnej przez pedał i dodatkowo dla pęset bipolarnych za pomocą funkcji auto-start. | Tak. |  |  |
|  | Funkcja automatycznego zakończenia koagulacji, nie dopuszczająca do przesuszenia tkanek (auto-stop). | Tak. |  |  |
|  | Wejście monopolarne umożliwiające podłączenie instrumentów: ERBE, Valleylab, KLS Martin (bezpośrednie lub przy pomocy odpowiedniego adaptera). | Tak. |  |  |
|  | Wejście Bipolarne umożliwiające podłączenie instrumentów: ERBE, Valleylab, KLS Martin (bezpośrednie lub przy pomocy odpowiedniego adaptera). | Tak. |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu | Tak. |  |  |
|  | Wyświetlanie kodów serwisowych błędów. | Tak. |  |  |
| WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
|  | Włącznik nożny, podwójny CIĘCIE-KOAGULACJA oznaczone dwoma różnymi kolorami, kabel dł. 5 m szczelność klasy AP & IPX8 , 1 szt. | Tak |  |  |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji oraz wymagania inne |  |  |  |  |
|  | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie. | Tak |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; W tym: - Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, - Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, - Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji | Tak |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | Tak |  |  |

UWAGA:

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 55 punktów.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy