##### Część nr 2    	                                                            	                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Urządzeń medycznych”

Część nr 2 - MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe i nieużywane. | TAK |  |  |
|  | Myjnia przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, instrumentów małoinwazyjnych, obuwia. | TAK |  |  |
|  | Budowa i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1-2 | TAK |  |  |
|  | Wbudowane zabezpieczenie przed cofaniem się wody do instalacji wodociągowej wg PN-EN 1717 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie medyczne zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 3 x 400 V, N + PE, 50 Hz | TAK |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu wanna cokołowa | TAK |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 600 mm, głębokość 800 mm, wysokość 190 mm (możliwość transportu przez wszystkie drzwi na drodze transportowej, zalecana wizja lokalna) | TAK |  |  |
|  | Komora jednodrzwiowa z drzwiami przeszklonymi otwieranymi manualnie, wyposażonymi w ergonomiczne uchwyty dla lewo i praworęcznych osób, po otwarciu tworzącymi stolik do załadunku i rozładunku myjni, blokada drzwi podczas procesu, zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem po obu stronach, z automatycznymi dociskiem do uszczelki przy pomocy siłownika elektrycznego. | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory w celu kontroli poprawności przebiegu procesu. | TAK |  |  |
|  | Komora o wielkości umożliwiającej umieszczenie 8 tac narzędziowych o wymiarach 480x250x50 mm oraz kontenerów sterylizacyjnych i pojemników transportowych o długości do 600 mm. | TAK |  |  |
|  | Komora myjni oraz elementy funkcjonalne (ramiona natryskowe, orurowanie, elementy grzejne) wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej. | TAK |  |  |
|  | Rama oraz obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej (dopuszczone elementy szklane). | TAK |  |  |
|  | Podłączenie do wody zimnej, ciepłej i demineralizowanej. | TAK |  |  |
|  | Pobierana ilość wody nie większa niż 15 litrów na fazę cyklu, ilość wody automatycznie regulowana w zależności od wielkości i rodzaju wsadu. | TAK |  | Najmniejsza oferowana – 5 pkt, pozostałe proporcjonalnie |
|  | Jedna pompa cyrkulacyjna zapewniająca równomierne ciśnienie w całym układzie myjącym, w ramionach natryskowych i przyłączach narzędzi kaniulowanych, wydajność pompy nie mniejsza niż 350 litrów/min | TAK |  |  |
|  | Kontrola ciśnienia w układzie cyrkulacyjnym w najwyższym punkcie układu, gdzie ciśnienie jest najmniejsze. | TAK |  |  |
|  | Wbudowane 2 czujniki temperatury w komorze urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Odpływ z komory poprzez zawór spustowy gwarantujący szybkie opróżnienie komory, średnica co najmniej 50 mm. | TAK |  |  |
|  | Komora wyposażona w 2 obrotowe ramiona natryskowe ze stali kwasoodpornej ze zdejmowalnymi zakończeniami, możliwość demontażu ramion natryskowych i przelotowego przepłukania w celu zapewnienia eliminacji gromadzenia się zanieczyszczeń. | TAK |  |  |
|  | Ogrzewanie komory elektryczne, moc grzałek komory nie mniej niż 9 kW, grzałki wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK |  |  |
|  | Wbudowana suszarka z silnikiem bezszczotkowym oraz z filtrem co najmniej HEPA H13, filtrem wstępnym i grzałkami elektrycznymi o mocy co najmniej 2 kW z zabezpieczeniem termicznym. | TAK |  |  |
|  | Monitoring przepływu powietrza przez filtr HEPA, sygnalizujący konieczność wymiany. | TAK |  |  |
|  | Suszenie kanałów i przestrzeni wewnętrznych narzędzi poprzez złącza myjące. | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury suszenia dla każdego programu indywidualnie, w zakresie co najmniej 50-150 °C. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przerwania fazy suszenia w celu wcześniejszego wyładunku bez aktywowania błędu urządzenia. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | System suszenia wyposażony w inteligentne sterowanie – dopasowanie czasu suszenia do wsadu. | TAK |  |  |
|  | Suszarka wyposażona w ekonomiczny skraplacz oparów chłodzony zimną wodą. | TAK |  |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem dwuwierszowym, przyciskami membranowymi oraz graficznym kolorowym wskaźnikiem postępu cyklu zlokalizowanym poza wyświetlaczem. | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 4 programy z możliwością edycji dostępne bezpośrednio z panelu sterującego, 4 dedykowane przyciski. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie temperatury oraz czasu do końca procesu | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania 10 faz w każdym programie mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | W każdej fazie możliwe zdefiniowanie rodzaju pobieranej wody | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dezynfekcji termicznej do 93°C | TAK |  |  |
|  | Sterownik urządzenia przechowujący listę błędów, co najmniej 50 pozycji | TAK |  |  |
|  | Możliwość kalibracji czujników temperatury bez użycia komputera. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Komunikaty na wyświetlaczu i opisy na panelu w jęz. Polskim. | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie danych w sterowniku w postaci hasła. | TAK |  |  |
|  | Drukarka archiwizacyjna po stronie wyładowczej. | TAK |  |  |
|  | Co najmniej 3 pompy dozujące z czujnikami poziomu w kanistrach ze środkami. | TAK |  |  |
|  | Możliwość umieszczenia wewnątrz urządzenia pojemników z detergentami i środkami dezynfekcyjnymi – 4 pojemniki po 5 litrów każdy | TAK |  |  |
|  | Ustawianie ilości dozowanych środków z panelu sterowania po podaniu hasła | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury dozowania detergentów dla każdej fazy i programu oddzielnie, możliwość dozowania dwóch środków w jednej fazie cyklu. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA: |  |  |  |  |
|  | Wózek wsadowy mycia i dezynfekcji narzędzi układanych w tacach narzędziowych o pojemności 8 tac 1/1 DIN (480x250x50 mm) wyposażony w zdejmowalne obrotowe ramiona natryskowe, wyposażone w zdejmowalne zakończenia umożliwiające przepłukanie ramion w celu usunięcia zanieczyszczeń Ilość – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Adaptery do podłączania narzędzi kaniulowanych w miejscu ramienia natryskowego w wózku do mycia i dezynfekcji narzędzi na tacach, wyposażony w złącza luer (nie mniej niż 6), złącza stożkowe na dreny o średnicach 5 - 12 mm (nie mniej niż 5), złącza uniwersalne na narzędzia kaniulowane o średnicy 2 - 10 mm (nie mniej niż 7) Ilość – 1 komplet | TAK |  |  |
|  | Półka wsadowa umożliwiająca mycie wysokich załadunków np. misek, wysokich pojemników transportowych dla specjalistycznych zestawów narzędziowych, wyposażona w ramię natryskowe, instalowana w prowadnicach w komorze myjni Ilość – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt do mycia i dezynfekcji obuwia o pojemności co najmniej 10 par. Ilość – 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Przyrząd PCD do badania skuteczności mycia oraz 100 wskaźników w postaci blaszki z naniesionym zabrudzeniem testowym kompatybilnych z przyrządem PCD Ilość – 1 komplet | TAK |  |  |
|  | Płynny alkaliczny środek do mycia maszynowego wszelkiego rodzaju narzędzi chirurgicznych oraz wrażliwych na temperaturę materiałów tj. węże anestezjologiczne, guma, elastomery. Zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji. Nie zawierający fosforanów i enzymów. Niskopieniący. O niskim stężeniu użytkowym od 0,3 – 0,7%. Zgodnie z wytycznymi RKI odnośnie profilaktyki przeciw prionom pH roztworu musi być powyżej 10. Ilość – 12 x 5 litrów | TAK |  |  |
|  | Kwaśny środek do użytku maszynowego przeznaczony do płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałów. Możliwość stosowania preparatu w wyższym stężeniu jako neutralizatora po myciu alkalicznym. Posiadający w swoim składzie kwas cytrynowym, alkohol, tenzydy myjące oraz inhibitory korozji. Ułatwiający suszenie materiałów. Preparat nie może się pienić. Ph koncentratu ok. 2,0. Preparat stosowany w stężeniu poniżej 0,3 % jako neutralizator oraz poniżej 0,05 % jako myjąco-płuczący. Ilość – 6 x 5 litrów | TAK |  |  |
| WYMAGANIA DOT. SZKOLEŃ I DOKUMENTACJI ORAZ WYMAGANIA INNE |  |  |  |  |
|  | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie. | TAK |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; W tym: - Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, - Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, - Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji | TAK |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych lat od daty uruchomienia materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 przedmiotu zamówienia, - oświadczenie o posiadaniu aktualnej autoryzacji serwisowej wystawionej przez producenta oferowanego urządzenia oraz zatrudnieniu co najmniej 2 pracowników przeszkolonych przez producenta w zakresie instalacji, konserwacji oraz napraw oferowanego typu urządzenia - wymagane imienne certyfikaty wystawione przez producenta. | TAK |  |  |

UWAGA:

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 20 punktów.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy