##### Część nr 3    	                                                            	                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: dostawa „Urządzeń medycznych”

Część nr 3 - Aparat do znieczulania ogólnego

I APARAT DO ZNIECZULANIA OGÓLNEGO WRAZ Z MONITOREM

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |  | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Tak |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Masa do 150 kg | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |  |  |
|  | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Tak |  |  |  |
|  | Kółka jezdne z hamulcem czterech kół | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z płynną regulacją natężenia światła | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) | Tak |  |  |  |
|  | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Tak |  |  |  |
|  | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. | Tak |  |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Tak |  |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |  |  |  |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Tak |  |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | Tak |  |  |  |
|  | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Tak |  |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności min. 25 l /min. | Tak |  |  |  |
|  | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi. | Tak |  |  |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |  |  |
|  | Wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu | Tak |  |  |  |
| RESPIRATOR ANESTETYCZNY |  |  |  |  |  |
| TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | Tak |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Tak |  |  |  |
|  | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Tak |  |  |  |
|  | SIMV - czułość wyzwalania od 0,2l/min | Tak |  |  |  |
|  | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Tak |  |  |  |
| REGULACJE |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Tak |  |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Tak |  |  |  |
|  | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa, sterowanie ciśnieniem | Tak |  |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Tak |  |  |  |
|  | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Tak |  |  |  |
| ALARMY |  |  |  |  |  |
|  | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | Tak |  |  |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |  |
|  | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |  |
|  | Alarm Apnea | Tak |  |  |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |  |  |  |
|  | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar pojemności minutowej MV | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia średniego | Tak |  |  |  |
|  | Ciśnienia PEEP | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, w aparacie do znieczulania. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość pomiarów gazowych poprzez wymienny moduł w aparacie do znieczulenia albo monitorze | Tak |  |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | Tak |  |  |  |
| PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |  |  |  |
|  | Ekran dotykowy kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran umieszczony na wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia i zmianę kąta dla lepszej wizualizacji danych. (Dotyczy ekranu wentylatora nie ekranu powielającego) | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu wentylatora | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja prężności dwutlenku węgla – CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia | Tak |  |  |  |
| PAROWNIK |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu. Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie. | Tak |  |  |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Tak |  |  |  |
| INNE |  |  |  |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | Tak |  |  |  |
|  | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA DOT. SZKOLEŃ I DOKUMENTACJI |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie. | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; W tym: - Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, - Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, - Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | Tak |  |  |  |
| MONITOR PACJENTA DO APARATU DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO DLA DZIECI I DOROSŁYCH |  |  |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | Tak |  |  |  |
|  | Przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | Tak |  |  |  |
|  | Do wyboru przez użytkownika: - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych. | Tak |  |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50 Hz. | Tak |  |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych. | Tak |  |  |  |
|  | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | Tak |  |  |  |
|  | Sterowanie poprzez pokrętło , przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych. | Tak |  |  |  |
|  | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godziny. Możliwość rozbudowy o trendy z 72 h. | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy min. 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia niektórych alarmów dźwiękowych. | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Tak |  |  |  |
| Pomiar EKG |  |  |  |  |  |
|  | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych. | Tak |  |  |  |
|  | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | Tak |  |  |  |
|  | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Tak |  |  |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | Tak |  |  |  |
|  | Detekcja sygnału stymulatora serca | Tak |  |  |  |
|  | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | Tak |  |  |  |
| Pomiar saturacji i tętna |  |  |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Tak |  |  |  |
|  | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | Tak |  |  |  |
| Pomiar temperatur |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury obwodowej –powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur; Wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | Tak |  |  |  |
| Pomiar ciśnienia |  |  |  |  |  |
|  | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | Tak |  |  |  |
|  | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały). | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. – 25 do 320 mmHg. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar głębokości znieczulenia BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych | Tak |  |  | Entropia – 5 pkt Inne – 0 pkt |
|  | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu monitora. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta lub urządzenia wolnostojącego. | Tak |  |  | Użycie czujnika saturacji do pomiaru – 5 pkt Inne rozwiązania – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub urządzenia wolnostojącego umożliwiającego: - pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2), - pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ), - wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora. | Tak |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | Tak |  |  |  |
|  | Nowoczesny aparat i monitor – zgodne z dyrektywą RoHS | Tak |  |  |  |
|  | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy – monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Tak |  |  |  |
|  | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Tak |  |  |  |
|  | System monitorowania zapewnia wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczulania na ekranie kardiomonitora: przynajmniej krzywe, zmierzone parametry , ustawienia respiratora | Tak |  |  |  |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie. | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; W tym: - Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, - Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, - Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji | Tak |  |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | Tak |  |  |  |

II MONITOR TRANSPORTOWO – STACJONARNY

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2017 | Tak. |  |
|  | Monitor o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. Poprzez moduł pomiarowy należy rozumieć moduł jedno lub wieloparametrowy w postaci kostki wsuwany do ramy urządzenia. | Tak |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak. |  |
|  | Monitor przeznaczony dla dzieci i dorosłych | Tak |  |
|  | Wysokiej jakość ekran LCD TFT o przekątnej min. 12" (obraz o rozdzielczości min. 1024x768 pikseli), do prezentacji min. 6 krzywych jednocześnie. | Tak. |  |
|  | Możliwość podłączenia min. 15" ekranu powielającego. | Tak. |  |
|  | Wyjście analogowe EKG, wyjście inwazyjnego pomiaru ciśnienia i synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak. |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury pod port USB. Możliwość sterowania z poziomu. opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego. Możliwość sterowania z poziomu dodatkowego pilota zdalnego sterowania. | Tak. |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min.30 różnych konfiguracji monitora (ustawienia ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron. | Tak |  |
|  | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni, z możliwością ustawienia jasności świecenia | Tak. |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V/ 50Hz | Tak. |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 90 minut przy podstawowej konfiguracji. Graficzny wskaźnik naładowania akumulatora na ekranie oraz na akumulatorze. Możliwość rozbudowy o drugi akumulator oraz wymiany akumulatorów w trakcie działania urządzenia. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora pracującego w sieci w przypadku wyłączonej centrali. | Tak. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sieć bezprzewodową | Tak. |  |
|  | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych odprowadzeń: 3, 7, 12 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla EKG. Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod. Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG przy zastosowaniu odpowiedniego kabla pomiarowego. Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. W komplecie przewód główny i przewód do 5 elektrod klipsowych do każdego monitora. | Tak |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii. | Tak. |  |
|  | Program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG EKG zawierający kryteria specyficzne dla danej płci oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI) z możliwością przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących. | Tak. |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeni. | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -20,0 -(+) 20,0 mm | Tak. |  |
|  | Możliwość dokupienia licencji pozwalającej na ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Tak. |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 0dd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji. | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. od 0-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Modulacja dźwięku przy zmanie wartości % SpO2. Wskaźnik niedostatecznej jakości sygnału. W komplecie kabel główny i gumowy, łatwy w czyszczeniu, czujnik na palec dla dorosłych. Możliwość użycia dodatkowego źródła sygnału SPO2 z wyświetlaniem obydwu wartości na ekranie kardiomonitora. | Tak. |  |
|  | Możliwośc wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca. | Tak. |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres pomiarowy: 15-260 mmHg. Maksymalne ciśnienie napełniania mnkietu dla niemowląt: 150 mmHg. Maksymalny czas pomiaru dla dorosłych nie przekraczający 120 sekund, dla niemowląt nie przekraczający 80 sekund. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie min. 1-240 min. Prezentacja wartośći: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Rozpoczęcie pomiaru (cyklu pomiarowego) za pomocą jednego przycisku na ekranie lub module. W komplecie przewód interfejsowy z szybkozłączką, wielorazowe mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach oraz mankiet dla pacjentów otyłych na przedramię | Tak |  |
|  | Funkcja stazy żylnej | Tak. |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną: min. 2 kanały pomiarowe. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -40 do 320 mmHg. Możliwość wybrania różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych - w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. Funkcja kompensacji artefaktów wywołanych przez spontaniczną lub kontrolowaną wentylację. Kursor krzywej inwazyjnego pomiaru ciśnienia wraz z możliwością zapisania i wyświetlania do 10 punktów pomiarowych. Możliwość pomiaru parametrów PPV i SPV (jednocześnie) automatycznie z krzywej ciśnienia. | Tak. |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Prezentacja 3 wartości temperatur: T1, T2, ΔT. Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru - w tym wpisanie własnych nazw etykiet. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Pomiar za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami. Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres prezentujący graficznie jednocześnie wszystkie zdefiniowane wartości. | Tak. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii w strumieniu bocznym. Zakres pomiaru CO2 min. od 0 do 150 mmHg. Zakres pomiaru częstości oddechów min. 4 do 80 oddechów/min. Możliwość rozbudowy o pomiar gazów anestetycznch za pomocą modułu wymiennego między stanowiskami, wsuwanemu do ramy na moduły monitora pacjenta. | Tak. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar EEG - moduł wymienny, 4 kanały EEG z rozpoznawaniem EMG. Moduł wyposażony w możliwość pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych (EAP). Możliwość pomiaru z elektrodą referencyjną lub bipolarną. Automatyczna kontrola i rozpoznanie odprowadzeń. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia w technologii Entropii lub BIS za pomocą modułu wymiennego pomiędzy stanowiskami, sterowanie poprzez monitor pacjenta. | Tak. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta, sterowanie poprzez monitor pacjenta. | Tak. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora pacjenta. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | Tak |  |
|  | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Tak. |  |
|  | Kalkulator dawek leków. | Tak. |  |
|  | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca etc.) | Tak. |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej lub rejestratorze (z opcją wydruku do 4 przebiegów). | Tak. |  |
|  | Układy alarmowe najważniejszych parametrów. Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych. Alarmy na przynajmniej 3 poziomach ważności. Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Tak |  |
|  | System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu | Tak. |  |
|  | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów | Tak. |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 24 godzinne z możliwością rozbudowy do 72h | Tak |  |
|  | Min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego | Tak. |  |
|  | Możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem | Tak. |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień. | Tak |  |
| Wymagania dot. szkoleń i dokumentacji |  |  |  |
|  | Wszelkie materiały niezbędne do uruchomienia urządzeń zapewnia Wykonawca w ramach umowy. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionych urządzeń przez Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób z Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń w zakresie podstawowym, wykonania przeglądu o zakresie podstawowym zakupionych urządzeń przez Zamawiającego oraz wystawi stosowne Certyfikaty w tym zakresie. | Tak. |  |
|  | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenia na terenie Instytutu w nieograniczonej ilości wg potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy i w okresie gwarancyjnym (od uruchomienia), poświadczone protokołami; W tym: - Pierwsze szkolenia przed podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, - Kolejne w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, - Szkolenia przypominające podczas przeglądów okresowych w czasie gwarancji | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - instrukcję komunikatów (do powieszenia) w języku polskim, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie - oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu części zamiennych materiałów eksploatacyjnych przez min. 10 lat od daty uruchomienia przedmiotu zamówienia. | Tak |  |

UWAGA:

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 10 punktów.

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy