##### Część nr 1 - 4                                                                    Zał. Nr 3 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH/WARUNKÓW GRANICZNYCH

Przedmiot przetargu: Dostawa narzędzi chirurgicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza tolerancji wymiarów narzędzi chirurgicznych. Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ na podstawie firmowych materiałów informacyjnych (FMI)  producenta dostarczonych wraz z ofertą.

- Zamawiający dopuszcza jedynie tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych 
w zakresie: dla narzędzi o dł. całk. do 240 mm (włącznie )  +/- 5 mm a dla narzędzi o dł. całk. powyżej 241 mm +/- 10 mm.  Oferta zawierająca narzędzia przekraczające wymagane wymiary narzędzi zostanie odrzucona jako nie spełniająca  wymogów SIWZ na podstawie firmowych materiałów informacyjnych (FMI)  producenta dostarczonych wraz z ofertą.

- Oferta musi być ofertą całościową zawierającą wszystkie pozycje asortymentowe w zakresie danej części zgodne z opisem, a wyszczególnione w Zał. Nr 2 do SIWZ.

- Dołączenie do oferty informacji producenta oferowanych narzędzi chirurgicznych odnośnie materiału użytego do produkcji instrumentów chirurgicznych będące dokumentem branym pod uwagę w trakcie oceny spełnienia wymagań jakościowych. Musi być podany zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych. Grupy narzędzi:

- haki operacyjne, retraktory, podważki, pincety, kleszczyki, klemy, sztance, imadła bez twardej wkładki – min. 42 – 47 HRC

- nożyczki bez twardej wkładki, dłuta – min. 50 – 57 HRC

- nożyczki z twardą wkładką / twarda wkładka – min. 42 – 47 HRC / min. 60 – 64 HRC

- kleszczyki opatrunkowe oraz opinania serwet pola operacyjnego, akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne – min. 42 – 47 HRC

| L.p. | Parametr / warunek Graniczny | Odpowiedź Wykonawcy. Podać oferowany parametr. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku. Podać datę produkcji. |  |
| 2 | Łączenie połówek nożyczek wykonane centralnie za pomocą wkrętów, nie nitowane. |  |
| 3 | Kosze sterylizacyjne do narzędzi chirurgicznych wykonane z jednego kawałka blachy ze stali nierdzewnej wycinanej laserowo lub kawałka blachy ze stali nierdzewnej usztywnionej na krawędziach stalowym drutem – do potwierdzenia oświadczeniem producenta lub kopią oświadczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem i tłumaczeniem na jęz. polski jeżeli oświadczenie będzie w obcym języku. Kosze wyposażone w maty silikonowe zabezpieczające narzędzia chirurgiczne przed uszkodzeniem i przesuwaniem się podczas transportu i przenoszenia. |  |
| 4 | Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. |  |
| 5 | Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego „XXXX”. |  |
| 6 | Narzędzia chirurgiczne i kosze muszą być oznaczone kodem Data matrix lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi COI i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). |  |
| 7 | Oferowane narzędzia winna cechować: wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali – ISO-7153-1 wysoka trwałość wysoka ergonomia narzędzia matowane (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06 odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 |  |
| 8 | Narzędzia muszą posiadać możliwość: mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) sterylizacji (parowa w autoklawach 134(C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51(C) |  |
| 9 | Wymagana gwarancja: min. 36 miesięcy na całość asortymentu. |  |
| 10 | Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu max. 14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. |  |
| 11 | Wykonawca posiada na terenie Polski fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie dłut, osteotomów, łyżeczek kostnych, odgryzaczy kostnych, kleszczy do cięcia drutów, nożyczek łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach do obcinania drutu itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł, haków i retraktorów; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. Podać nazwę i adres działu regeneracji (serwis), ilość pracowników, oprzyrządowanie itp. |  |
| 12 | Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich zestawów narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo- jakościowej zestawów chirurgicznych. |  |
| 13 | Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego na CBO i CS – przygotowanie do walidacji procesów dotyczących instrumentarium w IMiD zgodnie z obowiązującymi normami - obieg narzędzi chirurgicznych w cyklu eksploatacyjnym według koła Zimmera. |  |
| 14 | Każdy zaoferowany element specyfikacji asortymentowo-cenowej musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a jego jakość musi być potwierdzona dołączonym do oferty certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych . |  |
| 15 | Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego „ XXXX ” . Spełnienie tego warunku potwierdzone oświadczeniem. |  |

UWAGA:

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego 
z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu wartości oferowanej w firmowych materiałach informacyjnych (FMI) będzie traktowany jako brak danego parametru 
w oferowanych instrumentach chirurgicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Oferenta parametrów technicznych dotyczących oferowanych narzędzi we wszystkich dostępnych źródłach (łącznie z oficjalnymi stronami WWW producenta narzędzi), w tym u producenta 
(brak odpowiedzi od producenta traktowany jest jako nie potwierdzenie danych).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy