##### Część 1 						                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: łóżka i szafki przyłóżkowe

- ELEKTRYCZNE ŁÓŻKO SZPITALNE

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          32 szt.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko szpitalne o wymiarach leża 200 cm x 90 cm (+/-5 cm) wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm. | TAK, podać |  |
| 2 | Łóżko szpitalne z czterema otworami we wszystkich narożnikach łózka do montażu wyposażenia dodatkowego . | TAK |  |
| 3. | Łóżko z elektrycznymi regulacjami: - wysokości, - segmentu pleców, - segmentu uda, - przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga | TAK, podać |  |
| 4. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | TAK |  |
| 5. | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta | TAK |  |
| 6. | Funkcja autokonturu – jednoczesnej regulacji segmentu pleców i segmentu uda | TAK |  |
| 7. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | TAK |  |
| 8. | Regulacja elektryczna pleców min 65 oraz regulacja elektryczna uda min 34 | TAK, podać |  |
| 9. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelnburga min. 14 | TAK, podać |  |
| 10. | Leże podzielone na cztery segmenty, z trzema segmentami ruchomymi. | TAK |  |
| 11. | Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. | TAK |  |
| 12. | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9 cm, w segmencie uda: min. 5 cm. | TAK, podać |  |
| 13. | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | TAK, podać |  |
| 14. | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. | TAK, podać |  |
| 15. | Koła metalowe o średnicy min. 100 mm. Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | TAK, podać |  |
| 16. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie min. 200 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | TAK, podać |  |
| 17. | Łóżko z widoczną tabliczką, naklejką z informacją o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. | TAK |  |
| 18. | Możliwość montażu do ramy łóżka wyposażenia – poręczy bocznych, wieszaka na kroplówki, wieszaków na worki moczowe. | TAK |  |
| 19. | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca, Barierki boczne składające się z min trzech poprzeczek. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach. tj. podniesienie barierki, zwolnienie blokady oraz opuszczenie barierki. Nie dopuszcza się łóżka z barierkami z przyciskiem/dźwignią blokady działającym bez podniesienia barierki | TAK, podać |  |
| 20. | Łóżko wyposażone w pilot z możliwością podświetlenia przycisków w celu łatwej obsługi podczas nocy oraz centralny panelu sterowania dla personelu: min. : - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości, - funkcji przechyłów wzdłużnych, autokontur, pozycja antyszokowa, - pozycja krzesła kardiologicznego i pozycja CPR. Panel z możliwością zawieszenia na szczycie od strony nóg oraz schowania w półce na pościel. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. | TAK, podać |  |
| 21. | Regulacja elektryczna uzyskiwana przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg : - pozycji krzesła kardiologicznego - pozycji leża CPR - pozycji leża antyszokowej | TAK |  |
| 22. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga - pozycji krzesła kardiologicznego. Diodowe wskaźniki informujące o zablokowanych regulacjach w panelu dla personelu oraz w pilocie dla pacjenta. | TAK, podać |  |
| 23. | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | TAK, podać |  |
| 24. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i pilocie pacjenta. Naciśnięcie przycisku aktywacji na pilocie lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki. | TAK |  |
| 25. | Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie | TAK, podać |  |
| 26 | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | TAK |  |
| 27 | Łóżko wyposażone w rozwiązanie ułatwiające pracę personelu /brak konieczności schylania się i narażania kręgosłupa na uraz/ : - barierki boczne wyposażone w mechanizm zwalniania barierki w jej górnej części, na najwyższej poprzeczce, składane jedną ręką . | TAK |  |
| 28 | Wyposażenie łóżka : - Materac szpitalny w pokrowcu nieprzemakalnym o grubości min. 14 cm tego samego producenta co łóżko, dostosowany wymiarowo do łóżka. - Barierki boczne metalowe lakierowane, składane wzdłuż ramy łóżka - Wieszak kroplówki - Wieszaki na worki moczowe zamontowane na stałe do ramy łóżka. | TAK |  |
| 29 | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK, podać | 24 m-ce – 0 pkt. 30 m-ce – 5 pkt. 36 m-ce – 10 pkt. |

- SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          30 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| # LP. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita: 500 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: 870 mm (+/-20 mm) | TAK |  |
|  | Blat główny, fronty szuflady i drzwiczek komory szafki wykonane z płyty HPL, odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę | TAK |  |
|  | Blat główny szafki zabezpieczony przy krawędziach tworzywowymi listwami | TAK |  |
|  | Przy blacie głównym szafki dwa relingi zabezpieczające przed zsunięciem się przedmiotów pacjenta oraz służące do transportu szafki, relingi zamontowane na blacie głównym zorientowane pionowo | TAK |  |
|  | Reling na ręcznik pacjenta zlokalizowany na bocznej ścianie | TAK |  |
|  | Szuflada szafki wyposażona w tworzywowy wkład | TAK |  |
|  | Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych | TAK |  |
|  | Komora szafki przedzielona wyciąganą tworzywową półką | TAK |  |
|  | Pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolna przestrzeń o wysokości min 200mm, np. na prasę. Dostęp z obu stron. | TAK |  |
|  | Z boku szafki miejsce na min dwie butelki z wodą oraz kosz na papcie lub rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 75 mm , w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów blatu, szczytów drzwiczek oraz frontu szuflady min. 4 kolory | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK, podać | 24 m-ce – 0 pkt. 30 m-ce – 5 pkt. 36 m-ce – 10 pkt. |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |

- SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE Z WYSUWANYM BLATEM BOCZNYM

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          10 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| # LP. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka z możliwością dostawiania do łóżka po lewej lub prawej stronie | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością dwustronnego ustawienia | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 500 mm ( + 30 mm ) | TAK, podać |  |
|  | Głębokość szafki: 480 mm ( + 30 mm ) | TAK, podać |  |
|  | Wysokość blatu: 900 mm (+30 mm) | TAK, podać |  |
|  | Dodatkowy blat boczny, chowany do boku szafki, z regulacją wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( + 30 mm ) i kąta nachylenia | TAK, podać |  |
|  | Blat boczny po złożeniu nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w układ blokady podwójnych kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. | TAK |  |
|  | Koła blokowane układem hamulcowym, z mechanizmem do blokowania i odblokowywania łatwo dostępnym dla pacjenta leżącego (na lub powyżej wysokości blatu) pozwalającą na samodzielność pacjenta w operowaniu szafką i blatem. | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. 75 mm , w tym 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów blatu, szczytów drzwiczek oraz frontu szuflady min. 4 kolory | TAK |  |
|  | Blat główny, fronty szuflady i drzwiczek komory szafki wykonane z płyty HPL, odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę | TAK |  |
|  | Blat główny szafki zabezpieczony przy krawędziach tworzywowymi listwami | TAK |  |
|  | Przy blacie głównym szafki dwa relingi zabezpieczające przed zsunięciem się przedmiotów pacjenta oraz służące do transportu szafki, relingi zamontowane na blacie głównym zorientowane pionowo | TAK |  |
|  | Szuflada szafki wyposażona w tworzywowy wkład | TAK |  |
|  | Szuflada szafki wysuwana na prowadnicach ślizgowych | TAK |  |
|  | Szuflada i drzwiczki/kontener wyposażone uchwyty do otwierania | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV | TAK |  |
|  | Pomiędzy górną szufladą a dolną komorą wolna przestrzeń o wysokości min 200 mm, np. na prasę. Dostęp z obu stron. | Tak, podać |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK, podać | 24 m-ce – 0 pkt. 30 m-ce – 5 pkt. 36 m-ce – 10 pkt. |
|  | Szafka dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |

Wszystkie powyższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty).

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy