##### Część 2 						                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: łóżka noworodkowe

- WÓZEK DLA NOWORODKA

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          31  SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| # LP. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiary zewnętrzne całego wózka [mm]: min.: 795 x 480 x 980 [długość x szerokość x wysokość] | TAK, podać |  |
| 2. | Wymiary wewnętrzne kojca [mm]: min.: 645 x 410 x 220 [długość x szerokość x wysokość] | TAK, podać |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne materacyka [mm]: min.: 610 x 380 x 50 [długość x szerokość x wysokość] | TAK, podać |  |
| 4. | Materiał wykonania szkieletu: stal nierdzewna chromowana badana na zawartość soli chromu redukowana do wartości 0,1 ug\cm2 w procesie CR +3 pozbawiony związków mutagennych i rakotwórczych. | TAK, podać |  |
| 5. | Mobilna podstawa z 4 kołami o średnicy min. 95 mm. | TAK, podać |  |
| 6. | Pozycja trendelenburga 10 stopni | TAK |  |
| 7. | Średnica kół min. 95 mm | TAK, podać |  |
| 8. | Blokada minimum dwóch kółek | TAK |  |
| 9. | Stelaż z rurek ze stali chromowanej wg normy PN-EN 36 13:2011 | TAK |  |
| 10. | Kojec z przezroczystego tworzywa, gdzie wszystkie krawędzie zagłębienia i uwypuklenia maja łagodne zaokrąglone kształty . | TAK, podać |  |
| 11. | Kojec wyposażony w materacyk nieprzemakalny w kolorze ecrue lub przemakalny lecz z motywami dziecięcymi w 100 % bawełniany. |  |  |
| 12. | Powierzchnie wózka łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. | TAK |  |
| 13. | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | TAK |  |
| 14. | Konstrukcja łóżeczka umożliwiająca najazd wanienki nad łóżko pacjentki. | TAK |  |
| 15. | Łóżeczko z funkcją najazdu stelaża w stelaż do minimalizowania miejsca przechowywania łóżeczek (jak w supermarkecie). | TAK |  |
| 16. | Okres gwarancji min. 24 m-ce | TAK, podać | 24 m-ce – 0 pkt. 30 m-ce – 5 pkt. 36 m-ce – 10 pkt. |

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy