##### Część 3 						                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: fotele ginekologiczne

- FOTEL GINEKOLOGICZNY Z WYPOSAŻENIEM

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			          2 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| # LP. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka. Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |
| 2. | Fotel o wymiarach leża: szer. 600mm (+/- 20mm), dł. 1700 mm (+/-20mm) | TAK, podać |  |
| 3. | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 530 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK, podać |  |
| 4. | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 480 +/- 50 | TAK, podać |  |
| 5. | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK, podać |  |
| 6. | Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od – 200 do + 200 +/- 50 | TAK, podać |  |
| 7. | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie min. 180 kg | TAK, podać |  |
| 9. | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego integralnego z łóżkiem | TAK |  |
| 10. | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej | TAK, podać |  |
| 11. | Możliwość zaprogramowania 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów . Z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. | TAK, podać |  |
| 12. | Uchwyt prześcieradła papierowego umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców. | TAK |  |
| 13. | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne | TAK |  |
| 14. | W tylnej części podstawy fotela umieszczone dodatkowe gniazda zasilające min. 2 szt., przycisk włączania fotela, gniazdo USB do archiwizowania obrazów z videokolposkopu., gniazdo do podłączenia i wyświetlania obrazu z badania USG na monitorze. | TAK |  |
| 15. | Fotel wyposażony w : - podkolannik – 2 szt. - wieszak kroplówki - wyprofilowana miska tworzywowa - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora | TAK |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, podać | 24 m-ce – 0 pkt. 30 m-ce – 5 pkt. 36 m-ce – 10 pkt. |

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy