##### Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot postępowania: ZESTAW ENDOSKOPOWY

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			 	1 zestaw

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Oferowana wartość parametru, opis, nr strony w materiałach informacyjnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoskopowy system wizyjny - 1 zestaw |  |  |
|  | System wizyjny o budowie modułowej, przystosowany do wykonywania wszystkich typów zabiegów endoskopowych w ginekologii diagnostycznej i operacyjnej, oraz po rozbudowie operacji tzw. łączonych histerolaparoskopowych z jednoczasowym wykorzystaniem dwóch głowic kamer endoskopowych i podglądem dwóch obrazów na jednym monitorze |  |  |
|  | Podłączanie urządzeń wizyjnych do systemu poprzez dedykowane moduły połączone z modułem jednostki sterującej |  |  |
|  | Możliwość odłączania od modułu jednostki sterującej poszczególnych modułów i zastępowania innymi, w tym modułem do obrazowania 3D |  |  |
|  | W zestawie moduł do podłączenia głowicy kamery endoskopowej FULL HD 1080p do zastosowania ze sztywnymi endoskopami, oraz moduł jednostki sterującej z funkcją archiwizacji danych w formie plików zawierających nagrania sekwencji filmowych w rozdzielczości Full DH (1920x1080) oraz zdjęć w rozdzielczości Full HD (1920x1080). |  |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu wizyjnego różnych typów głowic 3CCD, w tym głowicy z filtrem do obrazowania w bliskiej podczerwieni po podaniu zieleni indocyjaninowej |  |  |
|  | Wyjścia cyfrowe wideo wysokiej rozdzielczości do podłączenia monitora operacyjnego min.: 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p), 1 x 3G-SDI |  |  |
|  | Min. 3 gniazda USB do podłączenia np. zewnętrznej klawiatury, pamięci typu Pen Drive, myszki | TAK Ilość gniazd USB = 3 gniazda - 0 pkt. > 3 gniazda - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja umożliwiająca po rozbudowie jednoczesne wyświetlanie obrazu np. z dwóch kamer endoskopowych na ekranie jednego monitora operacyjnego; min. 3 schematy jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów |  |  |
|  | Funkcja obrazowania postaci filtra cyfrowego eliminującego widmo czerwone światła widzialnego w celu lepszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie |  |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowej redukcji różnic w jasności obrazu w celu wyświetlania jednolicie oświetlonego obrazu z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie |  |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie cyfrowego wzmacniania kontrastu kolorów w celu uwydatnienia struktury powierzchniowej tkanki z możliwością włączenie i wyłączenie w dowolnym momencie |  |  |
|  | Funkcje obrazowania w trybach cyfrowych uruchamiane w dowolnym momencie przez operatora za pomocą programowalnych przycisków w głowicy kamery |  |  |
|  | Funkcja umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie rzeczywistego obrazu z kamery endoskopowej i obrazu z włączonym filtrem / funkcją obrazowania na ekranie jednego monitora operacyjnego |  |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 oraz sekwencji wideo w pamięci typu PenDrive bezpośrednio podłączonej do systemu wizyjnego, w zestawie pamięć PenDrive 32 GB; sterowanie zapisem poprzez przyciski głowicy kamery, menu operacyjne i podłączoną klawiaturę |  |  |
|  | Menu operacyjne kamery wyświetlane wzdłuż lewej lub prawej krawędzi ekranu w postaci graficznych ikon informujących o aktualnym statusie przypisanej do nich funkcji |  |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, min. 5 poziomów regulowania poprzez przyciski na głowicy kamery |  |  |
|  | Funkcja zapamiętania indywidualnych ustawień dla minimum 15 profili użytkowników | TAK Ilość profili: = 15 profili - 0 pkt. > 15 profili - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta min.: imię, nazwisko, data urodzenia w celu wyświetlania informacji na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji, możliwość wprowadzenia danych dla min. 35 pacjentów | TAK > 35 pacjentów - 10 pkt = 35 pacjentów - 0 pkt |  |
|  | Funkcja wyświetlania parametrów pracy źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego |  |  |
|  | W zestawie klawiatura silikonowa do obsługi systemu wizyjnego i wprowadzania danych pacjenta, zmywalna, odporna na dezynfekcję powierzchniową. |  |  |
| 2 | Głowica kamery – 1 szt. |  |  |
|  | Głowica kamery pracująca w systemie Full HD, 16:9 wyposażona w 3 x CCD kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery. Obiektyw głowicy kamery zintegrowany na stałe w głowicy, wyposażony w powiększenie optyczne (zoom optyczny) min. 2x. |  |  |
|  | Funkcja Parfocal zoom. | NIE – 0 pkt. TAK – 10 pkt. |  |
|  | Min. 3 przyciski na głowicy kamery do obsługi funkcji kamery w tym min. 2 przyciski programowalne z możliwością zaprogramowania po 2 funkcji dla jednego przycisku (uruchamianie poprzez długie i krótkie wciśniecie przycisku) Możliwość sterylizacji w: ETO, STERRAD |  |  |
| 3 | Źródło światła LED - 1 szt. |  |  |
|  | Funkcja ręcznej regulacji natężenia światła poprzez membranowe przyciski na panelu czołowym urządzenia |  |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania natężenia światła |  |  |
|  | Moc odpowiadająca wartości 175W |  |  |
|  | System stand-by |  |  |
|  | Wbudowany moduł umożliwiający komunikację z dedykowanym sterownikiem kamery |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania wartości ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
|  | Temperatura barwowa 6300-6400 K |  |  |
|  | Klasyfikacja bezpieczeństwa CF |  |  |
|  | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, dł. min. 300 cm, śr. 3,5 mm – 1 szt. |  |  |
| 4 | Pompa ssąco-płucząca do endoskopowych zabiegów ginekologicznych – 1 zestaw |  |  |
|  | W pełni automatyczna pompa ssąco-płucząca, dwurolkowa, z czujnikiem kontroli rzeczywistego ciśnienia wewnątrzmacicznego podczas histeroskopii lub resektoskopii |  |  |
|  | Pompa z dedykowanymi programami dla zabiegów histeroskopii, resektoskopii, laparoskopii oraz resekcji mechanicznej za pomocą shavera wewnątrzmacicznego |  |  |
|  | Możliwość definiowania indywidualnych ustawień i programów dla zabiegów |  |  |
|  | Sterowanie ustawieniami parametrów pompy poprzez dotykowy, kolorowy wyświetlacz na panelu przednim urządzenia |  |  |
|  | Instrukcja zakładania drenów w formie animacji wyświetlanej na ekranie monitora dotykowego |  |  |
|  | Wbudowany moduł umożliwiający komunikację z dedykowanym sterownikiem kamery |  |  |
|  | Funkcja gwałtownego zwiększenia przepływu i ssania w celu szybkiego wypłukania jamy macicy. Funkcja inicjowana poprzez dotykowy ekran lub sterownik nożny |  |  |
|  | Funkcja zmniejszająca krwawienie wewnątrz jamy macicy. Funkcja inicjowana poprzez dotykowy ekran lub sterownik nożny |  |  |
|  | Funkcja automatycznego utrzymania ciśnienia wewnątrz jamy macicy przy wkładaniu lub narzędzi histeroskopowych 5Fr w kanał roboczy histeroskopu. Funkcja inicjowana poprzez dotykowy ekran lub sterownik nożny |  |  |
|  | Ciśnienie w zakresach: - HYST 0-100 mmHg - LAP 0-400 mmHg |  |  |
|  | Przepływ w zakresach: - HYST 0-200 ml/min - LAP 100-1300 ml/min |  |  |
|  | Przełącznik nożny dwupedałowy – 1 szt. |  |  |
|  | Zbiornik do wkładów jednorazowych do odsysania, pojemność 2,5 litra – 1 szt. |  |  |
|  | Łącznik do zbiornika na wkłady jednorazowe do odsysania, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Dren pacjenta, ssący, długość 2,5 m, z przyłączem typu LUER-Lock i multiadapterem, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
| 5 | Histeroskop rozmiar 5mm z optyką 2,9mm – 1 zestaw |  |  |
|  | Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30° dł. 30 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane naobudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane z uchwytami do optyki dł. 30 cm (±1cm), śr. 2,9 mm – 1 szt. |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 4,3 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania - 1 szt. |  |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 5 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania - 1szt. |  |  |
|  | Przewód bipolarny min. 300 cm – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z matą silikonową – 1 szt. |  |  |
| 6 | Histeroskop rozmiar 4,2mm z optyką 2mm – 2 zestawy |  |  |
|  | Optyka histeroskopowa: kąt patrzenia 30° dł. 26 cm, średnica 2 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - 2 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane z uchwytami do optyki dł. 26 cm, śr. 2 mm – 2 szt. |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 3,6 mm wyposażony w kanał instrumentowy z kranikiem, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr. półsztywnych instrumentów, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia płukania - 2 szt. |  |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny o owalnym profilu i rozmiarze 4,2 mm kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, z dodatkowym przyłączem LUER-lock z kranikiem metalowym do podłączenia odsysania - 2szt. |  |  |
|  | Przewód bipolarny min. 300 cm – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, z matą silikonową – 2 szt. |  |  |
|  | Elektroda preparacyjna, bipolarna, końcówka igłowa, prosta, 5Fr, dł. 36cm – 2 szt. |  |  |
| 7 | Instrumentarium histeroskopowe – 1 zestaw |  |  |
|  | Kulociąg typu HESSELING, półsztywny, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34cm – 2 szt. |  |  |
|  | Kulociąg typu HESSELING / DI SPIEZIO SARDO, z kolcem, półsztywny, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm – 1 szt. |  |  |
|  | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm – 2 szt. |  |  |
|  | Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 34 cm – 2 szt. |  |  |
| 8 | Akcesoria dodatkowe do histeroskopów – 1 kpl. |  |  |
|  | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 0,8 mm, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Szczoteczka czyszcząca, giętka, śr. 2 mm, dł. 60 cm, do kanałów rob. o śr. 1,4 - 1,8 mm – 1 szt. |  |  |
|  | Szczoteczka do czyszczenia branszy instrumentów – 1 szt. |  |  |
| 9 | Giętki histerofiberoskop – 1 kpl. |  |  |
|  | Histerofiberoskop giętki, o średnicy zew. 3,5/3,6 mm, |  |  |
|  | Długość robocza 24 cm, kanał roboczy o średnicy 1,3 mm, |  |  |
|  | Odgięcie 110⁰/110⁰ |  |  |
|  | Kierunek patrzenia 0⁰ |  |  |
|  | W zestawie: kleszcze biopsyjne, giętkie, 3Fr, dł. 43cm kleszcze chwytające, giętkie, 3Fr, dł. 43cm elektroda koagulacyjna, monopolarna, giętka, 3Fr, dł. 53cm tester szczelności szczoteczka czyszcząca do kanału roboczego 1,2-1,8mm, dł. 75cm |  |  |
|  | Adapter dwudrożny, z 2 kurkami, z przyłączami LUER-Lock – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne giętkie; bransze owalne, obie ruchome; średnica 1 mm, długość 60 cm – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze chwytające giętkie; obie bransze ruchome; średnica 1 mm, długość 60 cm – 1 szt. |  |  |
|  | Przewód monopolarny – 1 szt. |  |  |
|  | Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopów o długości rob. do 390 mm – 1 szt. |  |  |
| 10 | Resektoskop bipolarny – 1 zestaw |  |  |
|  | Resektoskop bipolarny do przeznaczony do resekcji zmian patologicznych w obrębie jamy macicy w środowisku soli fizjologicznej |  |  |
|  | Optyka resektoskopowa opartej na systemie soczewek wałeczkowych, o kącie patrzenia 12°, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna – 1 szt. |  |  |
|  | Optyka autoklawowalna, opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm – 1 szt. |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, bierny – 1 szt. |  |  |
|  | Nieobrotowy płaszcza resektoskopu, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniających ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar zewnętrzny 22 Fr., dziób skośny, z przyłączami 2 LUER-Lock, z izolacją ceramiczną – 1 szt. |  |  |
|  | Obturator do zastosowania z płaszczem – 1 szt. |  |  |
|  | Mostek optyki, z kanałem dla instrumentów 5 Fr., do zastosowania z płaszczami resektoskopów – 1 szt. |  |  |
|  | Pętla tnąca, bipolarna, do zastosowania z płaszczem resektoskopowym 22 Fr, elektroda o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna umieszczona nad częścią aktywną w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu – 6 szt. |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, kulkowa, do zastosowania z płaszczem resektoskopowym 22 Fr, elektroda o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna i część aktywna umieszczona w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu – 6 szt. |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, do zastosowania z płaszczem resektoskopowym 22 Fr., elektroda o konstrukcji dwubiegunowej tj. część neutralna i część aktywna umieszczona w dystalnym końcu elektrody, zapewniającej przepływ prądu wysokiej częstotliwości w obrębie części neutralnej i aktywnej, bez udziału płaszcza i innych elementów resektoskopu – 6 szt. |  |  |
|  | Przewód bipolarny do resektoskopu – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentarium, perforowany, z matą silikonową – 1 szt. |  |  |
| 11 | Shaver ginekologiczny do wewnątrzmacicznej resekcji mechanicznej złożony z konsoli sterującej i elektrycznego silnika shavera wraz z ostrzami, optyką i niezbędnym wyposażeniem – 1 zestaw |  |  |
|  | Konsola sterująca shavera ginekologicznego (1 szt.) wyposażona w niezależne wyświetlacze: wyświetlacz słupkowy wskazujący aktualną prędkość obrotową ostrza, wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualną prędkość obrotową ostrza, wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości obrotowej ostrza możliwej do ustawienia Maksymalna prędkość w trybie oscylacji 5000 obr/min. Funkcja automatycznego rozpoznawania rodzaju podłączenia silnika i automatyczne ustawienie zakresu prędkości obrotowej |  |  |
|  | Konsola sterująca umożliwiająca podłączenie silnika morcelatora ginekologicznego |  |  |
|  | Przewód łączący z dedykowaną pompą ssąco/płuczącą dwurolkową – 1 szt. |  |  |
|  | Przyciski sterujące ustawieniami na panelu przednim konsoli |  |  |
|  | Wbudowany w konsolę moduł umożliwiający komunikację np. z dedykowaną pompą histeroskopową |  |  |
|  | Gniazdo przyłączeniowe dla silnika shavera ginekologicznego oraz gniazdo dla sterownika nożnego na panelu przednim konsoli sterującej |  |  |
|  | Sterownik nożny, dwustopniowy z przewodem łączącym – 1 szt. |  |  |
|  | Silnik shavera ginekologicznego z uchwytem dla dedykowanych ostrzy, z osiowo przebiegającym kanałem ssącym i przyłączem dla drenu ssącego, ze zintegrowanym przewodem łączącym z konsolą sterującą, w komplecie z regulowaną rękojeścią – 1 szt. |  |  |
|  | Silnik shavera ginekologicznego w pełni autoklawowalny |  |  |
|  | Ostrze shavera ginekologicznego, okienko tnące wklęsłe, średnica 4 mm, długość 32 cm, sterylizowalne, do zastosowania z silnikiem shavera – 2 szt. |  |  |
|  | Ostrze shavera ginekologicznego, okienko tnące prostokątne, średnica 4 mm, długość 32 cm, sterylizowalne, do zastosowania z silnikiem shavera – 2 szt. |  |  |
|  | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS, kąt patrzenia 6 stopni, okular równoległy, z kanałem roboczym, z przyłączem LUER-Lock, z przyłączem światłowodu od dołu, długość 20 cm, autoklawowalna, opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy, perforowany, na 2 optyki z okularem skośnym, do przechowywania i sterylizacji, wymiary: 520 x 250 x 84 mm – 1 szt. |  |  |
|  | Płaszcz operacyjny 24 Fr., obrotowy, z przyłączem LUER-Lock – 1 szt. |  |  |
|  | Obturator do płaszcza 24Fr – 1 szt. |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna, do zastosowania z płaszczem shavera ginekologicznego – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze biopsyjne, średnica 3mm, jedna bransza ruchoma, do zastosowania z płaszczem shavera ginekologicznego, zawiera metalowy uchwyt bez zapinki, płaszcz z wkładem roboczym – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, średnica 3mm, obie bransze ruchome, bransze z zębami wstecznymi, do zastosowania z płaszczem shavera ginekologicznego, zawiera metalowy uchwyt bez zapinki, płaszcz z wkładem roboczym – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik na próbki, do zastosowania w systemie ssącym, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Przewód bipolarny – 1 szt. |  |  |
|  | Adapter czyszczący z łącznikiem LUER-Lock, do czyszczenia uchwytu shavera – 1 szt. |  |  |
|  | Adapter czyszczący z łącznikiem typu LUER-Lock, do czyszczenia ostrzy shavera – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, 2 poziomy, wym. 530 x 250 x 145 mm (±5mm) |  |  |
| 12 | Minilaparoskopia – 1 zestaw |  |  |
|  | Optyka z systemem soczewek wałeczkowych typu HOPKINS lub równoważny, średnica 5mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość 29 cm, autoklawowalna, opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania optyk, perforowany, wym. zew. 446 x 90 x 45 mm (±5 mm) – 1 szt. |  |  |
|  | Trokar kompletny, 3 częściowy – zawór silikonowy, tuleja trokara, gwóźdź. Średnica 3,9 mm, długość 7,5 cm, gwóźdź tępy, zawór do insuflacji, autoklawowalny – 3 szt. |  |  |
|  | Trokar kompletny, 3 częściowy – zawór silikonowy, tuleja trokara, gwóźdź. Średnica 5 – 6 mm, długość 8,5 cm, gwóźdź tępy, zawór do insuflacji, autoklawowalny – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze chwytająco-disekcyjne typu KELLY lub równoważny, bipolarne, średnica 3,5 mm, długość rob. 36 cm, długość bransz 12mm, 2 częściowe – tubus z wkładem roboczym, uchwyt bez zapinki, autoklawowalne – 1 szt. |  |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca, rozmiar 3 mm, długość 36 cm (±1 cm), do zastosowania z uchwytem dwudrożnym, autoklawowalna – 1 szt. |  |  |
|  | Zawór dwudrożny do rurki ssąco-płuczącej, do zastosowania z rurkami 3mm, autoklawowalny – 1 szt. |  |  |
|  | Nożyczki, zakrzywione, monopolarne, średnica 3,5 mm, długość robocza 36 cm, 3 częściowe – tubus, wkład roboczy, uchwyt bez zapinki, autoklawowalne – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze chwytające, okienkowe, jedna bransza ruchoma, długość bransz 16mm, średnica narzędzia 3,5mm, długość 36 cm (±1 cm), 3 częściowe – tubus, wkład roboczy, uchwyt z zapinką, autoklawowalne – 1 szt. |  |  |
|  | Kleszcze chwytająco-disekcyjne typu KELLY lub równoważne, monopolarne, średnica 3,5 mm, długość rob. 36 cm, długość bransz 10mm, 3 częściowe – tubus, wkład roboczy, uchwyt bez zapinki, autoklawowalne – 1 szt. |  |  |
|  | Przewód monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do diatermii chirurgicznych typu Berchtold, Martin – 1 szt. |  |  |
|  | Przewód bipolarny – 1 szt. |  |  |
|  | Elektroda haczykowa typ CADIERE, monopolarna, śr. 3 mm, dł. 30 cm – 1 szt. |  |  |
| 13 | Cystoskop kompaktowy – 1 szt. |  |  |
|  | Cystoskop-uretroskop typ kompaktowy, uniwersalny, rozmiar 17 Fr., zintegrowana optyka 30 stopni, kanał instrumentowy 7 Fr., autoklawowalny – 1 szt. |  |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów – 1 szt. |  |  |
|  | Uszczelka kanału instrumentowego, z otworem o śr. 1,2 mm, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
| 14 | Doposażenie pompy ssącopłuczącej w akcesoria zużywalne – 1 kpl. |  |  |
|  | Zbiornik do wkładów jednorazowych do odsysania, pojemność 2,5 litra – 1 szt. |  |  |
|  | Wkład jednorazowy do odsysania o pojemności 2,5 l - op. 40 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Łącznik do zbiornika, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Dren pompy, ssący, długość 1,5 m, z przyłączem LUER-Lock, niesterylny – 10 szt. |  |  |
|  | Dren pacjenta, ssący, długość 2,5 m, z przyłączem LUER-Lock i multiadapterem, sterylny, jednorazowy, op. 10 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Uchwyt zbiornika, plastikowy, z mocowaniem do szyny, op. 5 szt. – 1 op. |  |  |
|  | Igła płucząca, nadająca się do sterylizacji, długość robocza 18 cm – 2 szt. |  |  |
|  | Dren silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z igłą – 4 szt. |  |  |
|  | Dren ssący (dwuczęściowy), krótki, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do pokrywy słoja – 2 szt. |  |  |

Wszystkie powyższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty).

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy