##### Część nr 1    	                                                            	                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Część nr 1 – Aparat ultrasonograficzny

I Aparat ultrasonograficzny typ 1

Nazwa producenta/Kraj:     ____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2016

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny z pakietem kardiologicznym, o wysokiej ergonomii ze zintegrowanym systemem archiwizacji i układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie. | TAK |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości. Obrót o kąt: min. 50º ( +/- 25 stopni ) Regulacja wysokości w zakresie min.: 100 mm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu. | TAK |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic - min. 1-12 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. Min. 190 dB. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych – min. 3. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
|  | Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne. | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu - min. 30 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY) - min. 2000 obrazów w trybie 2D. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), - TRIPLEX - DUPLEX | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound na głowicach: convex, liniowa. | TAK |  |
|  | Obrazowanie ‘pseudo rezonansu magnetycznego’ tzw. SonoMR. | TAK |  |
|  | Możliwość podziału ekranu w trybie obrazowania. | TAK |  |
|  | Monitor LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy – min. rozdzielczość: 1366x728, min. przekątna : 18”. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy - min. 8. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu - min. 8. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. Podać krotność. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - położniczych, - ginekologicznych, - urologicznych, - jamy brzusznej, - ortopedycznych, - tarczycy, - naczyniowe). | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości , pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD) - min. 24 kHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD) - min. 0.8 - 15 mm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD) - min. +/- 89 stopni. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu. Opisać. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wbudowany dysk twardy - min. 500 GB. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI. | TAK |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: DVI, VIDEO, SVIDEO | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany zakresu częstotliwości dla trybu B-mode oraz trybach Dopplerowskich. | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań małych narządów. min. ilość elementów: 192 min. zakres częstotliwości: 3-12 MHz szerokość czoła głowicy: max. 45 mm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej. Technologia monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal min. zakres częstotliwości: 1 - 6 MHz min. ilość elementów: 192 | TAK, PODAĆ |  |
|  | Głowica endo do badań endowaginalnych oraz urologicznych. Min. zakres częstotliwości: 3 - 10 MHz kąt patrzenia głowicy: 145 stopni | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o szerokim czole min. ilość elementów: 192 min. zakres częstotliwości: 3-12 MHz szerokość czoła głowicy: min 58 mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Cyfrowa printer. Podać typ. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet obrazowania trójwymiarowego 3D/4D z opcją zmiany położenia sztucznego źródła światła tzw. HDVIEW/RealisticView | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną do badań 3D/4D wykonaną w technologii SingleCrystal | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy obrazowanie panoramiczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media | TAK |  |
|  | Zasilanie: 200 - 240V, 50 – 60Hz | TAK |  |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE. | TAK |  |
|  | Montaż sprzętu. | TAK |  |

II Aparat ultrasonograficzny typ 2

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	      sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2016

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. dwóch z nich. | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 1366 x 768pikseli, kolorowy, typu LED o przekątnej ekranu min. 18”. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość obrotu monitora. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Minimalna częstotliwość pracy głowic - Max. 1 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy głowic - Min 17 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość równoważnych aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych – min. 3. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE – Min. 2000 obrazów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym - HDD min. 500 GB. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci PEN w formatach min. BMP, JPG (dla obrazów) i WMV (dla pętli obrazowych). | TAK |  |
|  | Wbudowana nagrywarka CD/DVD. | TAK |  |
|  | II. OBRAZOWANIE I PREZENTAJA OBRAZU |  |  |
|  | Tryb B. | TAK |  |
|  | Color Doppler. | TAK |  |
|  | Power Doppler. | TAK |  |
|  | PW Doppler (Doppler Spektralny). | TAK |  |
|  | M-mode. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o CW Doppler (Ciągły Doppler) – zainstalowany moduł Ciągłego Dopplera. | TAK |  |
|  | Tryb Duplex/Triplex. | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji (obrazowania) - min. 30 cm. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie quasi-convex (trapez) na głowicach liniowych. | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki wyświetlanej na obrazie - Min. 170 dB. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie - Min. 4. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie redukujące szumy, wygładzające obraz B i wyostrzające kontury – obraz zbliżony do obrazu z MR (np. SONO MR). | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe( Spatial Compound) pracujące na głowicach liniowych , convexowych i endo. | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla trybu Color Doppler - Min. 20 kHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Maksymalna wartość częstotliwości PRF dla trybu PW mode - Min.20 kHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Kąt korekcji dla trybu PW mode - +/- 89 stopni. | TAK, PODAĆ |  |
|  | III. OPROGRAMOWANIE wraz z pomiarami |  |  |
|  | Badania położnicze. | TAK |  |
|  | Badania ginekologiczne. | TAK |  |
|  | Badania małych narządów. | TAK |  |
|  | Badania naczyniowe. | TAK |  |
|  | Badania urologiczne. | TAK |  |
|  | IV. GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |
|  | Głowice szerokopasmowe o niezależnym wyborze częstotliwości w trybach B i Dopplera. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z głowicami wykonanymi w technologii Single Crystal (Pure Wave). | TAK |  |
|  | GŁOWICA CONVEX. | Tak, Podać typ głowicy |  |
|  | Głowica wykonana w technologii Single Crystal (Pure Wave). | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy. Od 1 MHz do 6 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów - min. 128. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy i podłączenia przystawki biopsyjnej. | TAK |  |
| 39. | GŁOWICA LINIOWA | Tak, Podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości. Od 3 do 12 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów - min. 128. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szerokość czoła głowicy. max.: 40 mm. | TAK, PODAĆ |  |
| 40. | GŁOWICA ENDO | Tak, Podać typ głowicy |  |
|  | Zakres częstotliwości - od 3 MHz do 10 MHz. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Ilość elementów – min. 128. | TAK, PODAĆ |  |
|  | V. INNE |  |  |
| 41. | Videoprinter B/W. | TAK |  |
|  | VI. MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU |  |  |
| 42. | Możliwość rozbudowy o tryb automatycznego pomiaru IMT. | TAK |  |
| 43. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. | TAK |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o głowice 192 elementową liniową. | TAK (podać symbol głowic) |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o wysokiej częstotliwości min. do 17 MHz. | TAK (podać symbol głowic – możliwość przetestowania na żądanie Zamawiającego) |  |
| 46. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D. | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną wykonaną w technologii Pure Wave/Single Crystal o zakresie częstotliwości min. 1 – 4 MHz. | TAK (podać symbol głowic – możliwość przetestowania na żądanie Zamawiającego) |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy o pakiet pomiarów kardiologicznych. | TAK |  |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE. | TAK |  |
|  | Montaż sprzętu. | TAK |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy