##### Część nr 2                                                  	                                                   Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

I Unit stomatologiczny z wyposażeniem typ 1

Nazwa producenta/Kraj:     ____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :                     sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji seryjnej

- nieużywany / min. 2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.P. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unit sterowany elektrycznie. |  |
| 2. | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa mocowane do podłoża. |  |
| 3. | Fotel mocowany do podłoża (ustawienie pozycji fotela odbywa się niezależnie od ustawień stolika lekarza, panela asysty, bloku spluwaczki i lampy zabiegowej). |  |
| 4. | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry” spełniający następujące wymagania: - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej”, z rolkami prowadzącymi rękaw, - zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi – min. 90 cm, - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną ze światłem, z możliwością sterylizacji korpusu oraz końcówki roboczej, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowy ze światłem oraz kątnica o przełożeniu 1:1 ze światłem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem – okres gwarancji końcówki kątnicy łącznie z rotorem min. 24 miesiące, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowy ze światłem oraz prostnicą o przełożeniu 1:1 – okres gwarancji końcówki kątnicy łącznie z rotorem min. 24 miesiące, - rękaw turbinowy typu Midwest z szybkozłączką oraz turbiną ze światłem LED z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem – okres gwarancji końcówki turbinowej łącznie z rotorem min. 24 miesiące, - rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną z min. trzema trybami, pracy z możliwością zmiany kąta uchwytu z prostego na łamany (pistoletowy), - taca pod konsoletą o wymiarach min. 40x30 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, możliwość zdejmowania tacki po zwolnieniu blokady przez personel, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza na bloku spluwaczki, - blokada położenia bloku stolika lekarza, - regulacja przepływu sprayu chłodzącego do końcówek stomatologicznych dostępna dla lekarza za pomocą pokręteł regulacyjnych zamontowanych pod każdym z rękawów, - panel lekarza: sterowanie ruchami fotela (w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania), spłukiwanie miski spluwaczki, napełnianie kubka pacjenta, włączanie lampy oświetleniowej, przełączanie poziomu natężenia i temperatury barwowej oświetlenia lampy, wyświetlanie nastawionych obrotów mikrosilnika elektrycznego, możliwość programowania ustawień dla dwóch lekarzy, możliwość ustawienia lewych obrotów mikrosilnika, możliwość dezaktywacji panelu w celu dezynfekcji, - rękawy robocze mikrosilnika, turbiny, strzykawko dmuchawki montowane w systemie plug and play. |  |
| 5. | Wielofunkcyjny elektryczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do aktywacji wody w końcówkach, - proporcjonalne naciskowe sterowanie parametrami końcówek roboczych, - możliwość ustawienia max obrotów mikrosilnika oraz aktywacji lewych obrotów, - możliwość sterowania położeniem fotela, w tym aktywacja pozycji spluwaczkowej i zejściowej, - możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. |  |
| 6. | Panel asysty spełniający następujące wymagania: - Klawiatura umożliwiająca sterowaniem podstawowych funkcji unitu, - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną, z możliwością sterylizacji korpusu oraz końcówki roboczej, - dwa rękawy ssaka (jeden o dużej jeden o małej średnicy – wg ogólnie obowiązującego standardu) o regulowanej sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, zamknięcie sita bez gwintu (mocowanie na wcisk). |  |
| 7. | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - elektryczny napęd ruchu „góra-dół” fotela oraz pochylenia oparcia pacjenta, - sterowanie położeniem fotela przy pomocy dźwigni znajdującej się w tylnej części osłony podstawy fotela, - chirurgiczny zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - stały lewy podłokietnik - przyłącza mediów zlokalizowane pod pokrywą stopy fotela; - strefa siedziska tapicerki pod nogami pacjenta, zastąpiona sztywnym tworzywem odpornym na uderzenia butami pacjenta, z możliwością łatwego wydłużenia min o 8 cm i zdejmowania. |  |
| 8. | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - łatwo zdejmowalna misa spluwaczki, - napełnianie kubka pacjenta i spłukiwanie miski uruchamiane z panelu asysty i stolika lekarza, - możliwość programowania czasu spłukiwania misy i napełniania kubka pacjenta. |  |
| 9. | Lampa LED spełniająca następujące wymagania: - mocowana na bloku spluwaczki, - regulacja natężenia w zakresie od 5 000 do min. 35 000 lux - możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie 4 600 do 6 200 K /Kelvin/ - współczynnik oddawania barw CRI – 95% przy 5 400 K - możliwość uruchamiania lampy w sposób bezdotykowy - możliwość zdejmowania i sterylizacji uchwytów położenia lampy |  |
| 10. | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka, - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki , zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1,5 litra, |  |
| 11. | Instalacja ssąca unitu pracująca w systemie „mokrym” z aktywnym zaworem odcinającym |  |
| 12. | Unity podłączone do centralnej instalacji sprężonego powietrza Zamawiającego. |  |

II Unit stomatologiczny z wyposażeniem

Nazwa producenta/Kraj:	____________________________________________________

Nazwa/Typ/Model:	           ____________________________________________________

Ilość: 			           1 SZT.

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z produkcji seryjnej - nieużywany /         min.    2017

Klasa wyrobu medycznego: ____________________________________________________

| L.P. | PARAMETR/WARUNEK WYMAGANY | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Unit sterowany elektrycznie. |  |
| 2. | Ramię ze stolikiem lekarskim, panel asysty, blok spluwaczki, lampa zabiegowa mocowane do podłoża. |  |
| 3. | Fotel mocowany do podłoża (ustawienie pozycji fotela odbywa się niezależnie od ustawień stolika lekarza, panela asysty, bloku spluwaczki i lampy zabiegowej). |  |
| 4. | Stolik lekarza z rękawami na wysięgnikach „od góry” spełniający następujące wymagania: - ramiona końcówek bez blokad w pozycji „aktywnej”, z rolkami prowadzącymi rękaw, - zasięg rękawów licząc od mocowania w stoliku do końcówki (bez długości końcówki) w linii równoległej do podłogi – min. 90 cm, - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną ze światłem, z możliwością sterylizacji korpusu oraz końcówki roboczej, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowy ze światłem oraz kątnica o przełożeniu 1:1 ze światłem z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem – okres gwarancji końcówki kątnicy łącznie z rotorem min. 24 miesiące, - rękaw z mikrosilnikiem elektrycznym bezszczotkowy ze światłem oraz prostnicą o przełożeniu 1:1 – okres gwarancji końcówki kątnicy łącznie z rotorem min. 24 miesiące, - rękaw turbinowy typu Midwest z szybkozłączką oraz turbiną ze światłem LED z wewnętrznym sprayem, wymiana wierteł przyciskiem – okres gwarancji końcówki turbinowej łącznie z rotorem min. 24 miesiące, - rękaw ze skalerem piezoelektrycznym ze światłem z dwoma końcówkami roboczymi, - taca pod konsoletą o wymiarach min. 40x30 cm, z możliwością zmiany ustawienia w poziomie, mocowana do konsolety na ramieniu podwójnie łamanym, możliwość zdejmowania tacki po zwolnieniu blokady przez personel, - mocowanie ramienia ze stolikiem lekarza na bloku spluwaczki, - blokada położenia bloku stolika lekarza, - regulacja przepływu sprayu chłodzącego do końcówek stomatologicznych dostępna dla lekarza za pomocą pokręteł regulacyjnych zamontowanych pod każdym z rękawów, - panel lekarza: sterowanie ruchami fotela (w tym co najmniej 3 pozycje możliwe do zaprogramowania), spłukiwanie miski spluwaczki, napełnianie kubka pacjenta, włączanie lampy oświetleniowej, przełączanie poziomu natężenia i temperatury barwowej oświetlenia lampy, wyświetlanie nastawionych obrotów mikrosilnika elektrycznego, możliwość programowania ustawień dla dwóch lekarzy, możliwość ustawienia lewych obrotów mikrosilnika, możliwość dezaktywacji panelu w celu dezynfekcji, - rękawy robocze mikrosilnika, turbiny, strzykawko dmuchawki montowane w systemie plug and play. |  |
| 5. | Wielofunkcyjny elektryczny sterownik nożny spełniający następujące wymagania: - przełącznik do aktywacji wody w końcówkach, - proporcjonalne naciskowe sterowanie parametrami końcówek roboczych, - możliwość ustawienia max obrotów mikrosilnika oraz aktywacji lewych obrotów, - możliwość sterowania położeniem fotela, w tym aktywacja pozycji spluwaczkowej i zejściowej, - możliwość przemieszczania sterownika przy pomocy nogi. |  |
| 6. | Panel asysty spełniający następujące wymagania: - Klawiatura umożliwiająca sterowaniem podstawowych funkcji unitu, - rękaw z dmuchawką 3-funkcyjną, z możliwością sterylizacji korpusu oraz końcówki roboczej, - rękaw z diodową lampą polimeryzacyjną z min. trzema trybami, pracy z możliwością zmiany kąta uchwytu z prostego na łamany (pistoletowy), - dwa rękawy ssaka (jeden o dużej jeden o małej średnicy – wg ogólnie obowiązującego standardu) o regulowanej sile odsysania, spełniający ponadto następujące wymagania: układ ssania wyposażony w jedno wymienne sito (separator) wspólne dla wszystkich rękawów, zamknięcie sita bez gwintu (mocowanie na wcisk). |  |
| 7. | Fotel pacjenta spełniający następujące wymagania: - elektryczny napęd ruchu „góra-dół” fotela oraz pochylenia oparcia pacjenta, - sterowanie położeniem fotela przy pomocy dźwigni znajdującej się w tylnej części osłony podstawy fotela, - chirurgiczny zagłówek z dwoma przegubami z regulacją pochylenia oraz bezstopniową zmianą położenia w osi kręgosłupa pacjenta przy zmianie położenia oparcia i siedziska, - stały lewy podłokietnik - przyłącza mediów zlokalizowane pod pokrywą stopy fotela; - strefa siedziska tapicerki pod nogami pacjenta, zastąpiona sztywnym tworzywem odpornym na uderzenia butami pacjenta, z możliwością łatwego wydłużenia min o 8 cm i zdejmowania. |  |
| 8. | Blok spluwaczki spełniający następujące wymagania: - łatwo zdejmowalna misa spluwaczki, - napełnianie kubka pacjenta i spłukiwanie miski uruchamiane z panelu asysty i stolika lekarza, - możliwość programowania czasu spłukiwania misy i napełniania kubka pacjenta. |  |
| 9. | Lampa LED spełniająca następujące wymagania: - mocowana na bloku spluwaczki, - regulacja natężenia w zakresie od 5 000 do min. 35 000 lux - możliwość zmiany temperatury barwowej w zakresie 4 600 do 6 200 K /Kelvin/ - współczynnik oddawania barw CRI – 95% przy 5 400 K - możliwość uruchamiania lampy w sposób bezdotykowy - możliwość zdejmowania i sterylizacji uchwytów położenia lampy |  |
| 10. | Pakiet kontroli higieny spełniający następujące wymagania: - bezszwowa tapicerka, - system antyzwrotny (zabezpieczający wnętrza rękawów przed wtórną infekcją), - system przepłukiwania rękawów po każdym pacjencie, - system zamkniętego obiegu wody destylowanej na końcówki , zasilanego ze zbiornika o pojemności min 1,5 litra, |  |
| 11. | Instalacja ssąca unitu pracująca w systemie „mokrym” z aktywnym zaworem odcinającym |  |
| 12. | Unity podłączone do centralnej instalacji sprężonego powietrza Zamawiającego. |  |

UWAGA:

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pieczęć i podpis osoby umocowanej

do reprezentowania Wykonawcy