##### Część nr 1			   	 	 	           		         Załącznik nr 2 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot przetargu:

Pompa insulinowa dla dzieci poniżej 6 roku życia lub stosujących poniżej 20j./dobę i dorosłych stosujących poniżej 30j./dobę - pompa insulinowa z regulacją dawki bazy poniżej lub równej 0,05 j./h   – 4  szt.

Producent / Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urządzenie typ: . . . . . . . . . .

Rok produkcji:  2016/2017 (sprzęt fabrycznie nowy)

| L.p. |  | ###### Parametr / Warunek wymagany | Odpowiedź Wykonawcy/ Parametry oferowane (opisać) | Parametry oceniane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Informacje ogólne |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Podać techniczne parametry urządzenia: wymiary urządzenia, warunki otoczenia, w których może pracować. |  |  |  |
| 2 |  | Aparat fabrycznie nowy. |  |  |  |
| 3 |  | Przedstawić certyfikat zgodności CE . |  |  |  |
| 4 |  | Przedstawić wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych. |  |  |  |
| 5 |  | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę mniej niż 130 [g] (podać masę). |  |  |  |
| 6 |  | Zasilanie pompy z baterii typu AA lub AAA. |  |  |  |
| 7 |  | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 (podać klasę). |  |  |  |
| 8 |  | Minimalny zakres temperatury pracy od +5 do + 40 [oC] (podać zakres). |  |  |  |
| 9 |  | Interfejs użytkownika w języku polskim, w pełnym zakresie obsługi. |  |  |  |
| 10 |  | Potwierdzenie informacji w przypadku każdego punktu w instrukcji obsługi, w folderze lub potwierdzenie w postaci aktualnej dokumentacji sprzętu |  |  |  |
| 2. Parametry programowalne |  |  |  |  |  |
| 1 | Programowanie wielkości dawki bazy. |  |  |  |  |
| 2 | Minimum 3 rodzaje programowalnych baz (podać minimalną i maksymalną ilość, oraz nazwy programowanych baz). |  |  |  |  |
| 3 | Dokładność dawkowania bazy poniżej lub równa 0,05 jednostki dla każdego rodzaju bazy. |  |  |  |  |
| 4 | Programowanie wielkości bolusa. |  |  |  |  |
| 5 | Minimum 3 rodzaje programowalnych bolusów tj. bolus standardowy/zwykły, przedłużony, złożony/wielofalowy (podać minimalną i maksymalną ilość, oraz nazwy programowanych bolusów). |  |  |  |  |
| 6 | Dokładność dawkowania bolusa poniżej lub równa 0,1 jednostki dla każdego rodzaju bolusa. |  |  |  |  |
| 7 | Podać dokładność dawkowania poszczególnych oferowanych bolusów programowalnych. |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne wyłączanie czasowej zmiany bazy po upływie zaprogramowanego czasu z opcją bezdźwiękową. |  |  |  |  |
| 3. Alarmy |  |  |  |  |  |
| 1 | Sygnalizacja alarmów dźwiękowa i wibracyjna. |  |  |  |  |
| 2 | Zablokowania pompy. |  |  |  |  |
| 3 | Okluzja. |  |  |  |  |
| 4 | Zużycia baterii w stopniu większym niż 70% - informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy. |  |  |  |  |
| 5 | Pamięć alarmów (podać ilość). |  |  |  |  |
| 4. Funkcje dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 1 | Automatyczne wypełnienie drenu. |  |  |  |  |
| 2 | Nieograniczona ilość wypełnień drenu w ciągu 24 [h]. |  |  |  |  |
| 3 | Do wypełnienia drenu nie są wymagane żadne dodatkowe akcesoria. |  |  |  |  |
| 4 | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów. |  |  |  |  |
| 5 | Pamięć minimum 1000 ostatnich zdarzeń (bolusy, alarmy). |  |  |  |  |
| 6 | Raporty z minimum ostatnich 60 dni. |  |  |  |  |
| 7 | Kalkulator bolusa posiłkowego. |  |  |  |  |
| 8 | Kalkulator bolusa korygującego. |  |  |  |  |
| 9 | Możliwość sprawdzenia ilości insuliny pozostałej do podania przez pompę. |  |  |  |  |
| 10 | Czasowa zmiana bazy minimum mniejsza lub równa 30 [min]. |  |  |  |  |
| 11 | Wykrywanie czasu zatoru w drenie przy przepływie 1[j/h] w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. |  |  |  |  |
| 12 | Możliwość odczytu danych z pompy i transmisji do komputera klasy PC. |  |  |  |  |
| 13 | Koszt zakupu niezbędnego, kompletnego zestawu do transmisji danych z pompy do komputera klasy PC (podać koszt). |  |  |  |  |
| 5. Wyposażenie dodatkowe do każdej pompy |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt. (2 metalowe i 2 teflonowe) |  |  |  | Minimalna ilość zestawów infuzyjnych tj. 4 szt. - 0 pkt. Największa ilość zestawów infuzyjnych – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 2 | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt. (podać ilość). |  |  |  | Minimalna ilość zbiorników na insulinę tj. 2 szt. – 0 pkt. Największa ilość zbiorników na insulinę – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 3 | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min 2 szt. (podać ilość) |  |  |  | Minimalna ilość baterii zapasowych tj. 2 szt. – 0 pkt. Największa ilość baterii zapasowych – 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
| 4 | Etui ochronne. |  |  |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |
| 5 | Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy z poziomu – gleukometru. |  |  |  |  |
| 6 | Obecność wszystkich akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia. |  |  |  |  |
| 6. Koszt eksploatacji |  |  |  |  |  |
| 1 | Możliwość używania wkłuć innych producentów bez dodatkowych elementów przejściowych (łączenia typu standardowy LUER LOCK) – system otwarty. |  |  |  | NIE – 0 pkt. TAK – 5 pkt. |
| 2 | Przybliżony koszt zakupu zestawów infuzyjnych niezbędnych do bezpiecznego użytkowania pompy przez okres 30 dni, przez jednego pacjenta (podać koszt). |  |  |  |  |
| 7. Szkolenia |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym). |  |  |  |  |
| 2 | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. |  |  |  |  |
| 3 | Wykonawca posiada stronę internetową przedstawiającą formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu. |  |  |  |  |
| 4 | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę. |  |  |  |  |

UWAGA:

Maksymalna ilość punktów - 25

Podane wartości stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie (brak żądanej opcji) spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego parametru/warunku traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i skutkować będzie odrzuceniem oferty.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby umocowanej do

reprezentowania Wykonawcy)